## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik "1A" do OFERTY Formularz asortymentowo-cenowy
Część I. Płyny i materiały eksploatacyjne (akcesoria i części zużywalne nie będące płynami) do oferowanego aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji) na 12 m-cy
L.p. | Rodzaj asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto całości danego asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto całości danego asortymentu (zł) | Nr katalogowy producenta | Producent
[5 empty] | (kol.D x kol. E) |  | (kol. F x kol. G %) | (kol. F + kol. H)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | worek | 35 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2. | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | op. | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 i 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm (do wyboru) | szt. | 35 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4. | Dializat Ci-Ca – wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l wyposażonych w port skrętny typu Safe-lock o składzie elektrolitowym: | szt. | 900 |  | 0 | 8 | 0 | 0
potas 2/4 mmol/l; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l; magnez 0,75 lub 1 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l
5. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas 2lub 3 lub 4 mmol/l; wieloelektrolitowy | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Opakowanie: worek 5,0 l dwukomorowy posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) : jeden typu Luer (męski) drugi typu Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igła w przypadku modyfikacji skladu
6. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej składajacy się z jałowych, pakowanych osobno elementów: | zest. | 19 |  | 0 | 8 | 0 | 0
- plazmafiltra o pow. 0,6 m2
- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym z akcesoriami do wypełniania i płukania ukladu
- drenu substytucyjnego z 4 przyłaczami wlotowymi typu Spike z napowietrzaniem, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłaczem wylotowym typu Luer (męski)
-worka na filtrat 10 l z zaworem spustowym
-komplet łaczników
7. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: | zest. | 19 |  | 0 | 8 | 0 | 0
– Zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu(z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
– hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2,
- drenu;
8. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: | zest. | 15 |  | 0 | 8 | 0 | 0
– Zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu(z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
– hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2,
- drenu dializatu;
- drenu substytutu;
9. | 4 % Cytrynian sodu w workach po 1500 ml | worek | 270 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10. | 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml (op. a 20 szt) | op. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
RAZEM (część I) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Część II. Dzierżawa aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji) na 12 m-ce
Nazwa |  | jm | ilość | Cena netto dzierżawy na 1 m-c | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto dzierżawy na 12 m-cy (zł)
[5 empty] | (kol.3 x kol. 4) |  | (kol. 5 x kol. 6 %) | (kol. 5 + kol. 7)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dzierżawa 2 szt. aparatów do hemofiltracji: model………… Producent…….* |  | m-c | 12 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Ogółem wartość oferty (Część I. + Część II.) |  | 5: 0; 6: x; 7: 0; 8: 0
* Zaoferowanego i spełniającego wszystkie parametry graniczne zawarte w formularzu parametrów techniczno-funkcjonalnych aparatu (zał.)
Cena brutto oferty słownie: ................................................zł
Miejscowość i data ........................................... |  | 2: Podpisano:..................................................... ................................
/Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.Parametry techniczne aparat
| Zał. do Formularza asortymentowo-cenowego |  |  | SPZOZ_NT/DZP/ZO/09/19
Szczegółowy opis wymaganych parametrów techniczno - funkcjonalnych aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji)
Aparat do hemofiltracji winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową wydzierżawianego aparatu.
W poniższej części Załącznika "1A" do OFERTY Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnach zatytułowanych"Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE" oraz "Oferowane parametry"
Określenie TAK" zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. "Wartość graniczna" oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny Odpowiedź Wykonawcy "Oferowane parametry" wyłącznie słowo "TAK".
Jeżeli w kolumnie Wartość graniczna" podane jest określona wartość Wykonawca poza zamieszczeniem słowa "TAK" winien opisać w kolumnie "Oferowane parametry" dany parametr zgodnie z poleceniem Zamawiającego. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia niespełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
Lp | Parametry wymagane | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry
1 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK
2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK
3 | Hemodializa (CVVHD) | TAK
4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | TAK
5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) | TAK
6 | Plazmafereza (MPS/TPE) | TAK
7 | Hemoperfuzja (HP) | TAK
8 | Moduł cytrynian/wapń | TAK
9 | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) | TAK
10 | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | TAK
11 | Komunikacja w języku polskim na ekranie | TAK
12 | Zasilanie awaryjne min. 15 min. | TAK
13 | Zintegrowana pompa, strzykawka 50 ml | TAK
14 | Pomoc kontekstowa | TAK
15 | System bilansujący wagowy | TAK
16 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłaczenia w trakcie zabiegu | TAK
17 | Cztery wagi (do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, filtratu itp) z dokładnością ważenia 1 g | TAK
18 | Wydajność pompy krwi 10…500 ml/min | TAK
19 | Pomiary ciśnień w ukł. pozaustrojowym | TAK
20 | Przepływ substytutu do 160 ml/min. | TAK
21 | Stopień ochrony przeciwporażeniowej CF umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK
22 | Kasetowy system drenów | TAK
23 | Dostępna opcja pediatryczna | TAK
24 | Możliwość wymiany filtra w trakcie zabiegu | TAK
25 | Możliwość wymiany drenu żylnego w trakcie zabiegu | TAK
26 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39 oC | TAK
27 | Możliwośćpoboru płynu dializacyjnego z 4 worków jednocześnie | TAK
28 | Detektor przecieku krwi | TAK
29 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK
30 | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK
31 | Rok produkcji aparatu: nie wcześniej niż 2010r. | TAK, podać rok produkcji
32 | Hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK
33 | Gwarancja serwisowa na cały okres dzierżawy | TAK
34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK
35 | Aparat spełniajacy wymogi Ustawy o wyrobach medycznych - posiadajacy deklarację zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DZIERŻAWĘ APARATU DO HEMOFILTRACJI WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte 12 miesięczną gwarancją następujący aparat do hemofiltracji (w ilości 2 szt):
producent: ............................................................................................................
(podać nazwę producenta)
model: .................................................................................................................
(podać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu, typ)
Oferowane przez nas urządzenie jest zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno -funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne, w pełni sprawne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem stosownych płynów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Części I. Formularza asortymentowo-cenowego).
Miejscowość i data ........................................... |  | Podpisano:..................................................... ................................
/Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/