SPZOZ_NT/DZP/PN/01/2018

Załącznik nr A.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  nr:  1     Defibrylator ze stymulacją, kardiowersją, AED I monitorem – 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Kod CPV: 33182100-0 Defibrylatory

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 rok………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametr wymagany | Parametry oferowane | Parametr oceniany - PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Wymagania ogólne | - |
|  | Defibrylator wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  | x |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  | x |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte | TAK |  | x |
| - | Ekran |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 8,1" | TAK |  | x |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 3 krzywych dynamicznych | TAK, Podać |  | Wyświetlanie: 3 krzywych – 0 pkt 4 krzywych – 5 pkt 5 i więcej krzywych – 10 pkt |
| - | Zasilanie | - |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | x |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  | x |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  | x |
|  | Akumulatory zapewniające min 150 wyładowań z energią maksymalną | TAK |  | x |
|  | Akumulatory zapewniające min 160 minut stymulacji przezskórnej. | TAK |  | x |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 240 minut | TAK Podać |  | x |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3,5 godziny | TAK Podać |  | 3,5 h -0 pkt, 3h i mniej -10 pkt |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  | x |
| - | Defibrylacja | - |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  | x |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK |  | x |
|  | Zakres wyboru energii w J: min. 10 – 265 J | TAK Podać |  | x |
|  | Ilość dostępnych stopni energii defibrylacji zewnętrznej: min. 14 | TAK |  | x |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK |  | x |
|  | Czas ładowania do energii 200 [j] do max. 4 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) | TAK |  | x |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnego poziomu naładowania: max. 5 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) | TAK |  | x |
| - | Stymulacja przezskórna | - |
|  | Tryb stymulacji stałej | TAK |  | x |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK |  | x |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  | x |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK |  | x |
|  | Skok nastawy wartości prądu stymulacji: 1 mA lub mniejszy. | TAK |  | x |
| - | EKG | - |
|  | Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o programową aproksymację 18 odprowadzeniowego EKG. | TAK/ NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |
|  | Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 | TAK |  | x |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK |  | x |
|  | Detekcja odczepienia elektrod ze wskazaniem odczepionej elektrody | TAK |  | x |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii | TAK |  | x |
| - | Pomiar saturacji | - |
|  | Wbudowany moduł pomiaru SpO2 Zakres pomiarowy SpO2 min: 50 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  | x |
|  | Wodoodporny czujnik typu klips do SpO2 | TAK/NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |
| - | Pomiar temperatury | - |
|  | Pomiar temperatury zasilany z poziomu defibrylatora. | TAK |  | x |
| - | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi | - |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi realizowany przy użyciu modułu sterowanego i zasilanego z poziomu defibrylatora z wyświetlaniem krzywej IBP. Minimalny zakres pomiaru: od: -40 do 300 mmHg. | TAK |  | x |
| - | Pomiar kapnografii | - |
|  | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym realizowany modułem zasilanym i sterowanym z monitora pacjenta | TAK |  | x |
|  | Prezentacja wartości liczbowej. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK |  | x |
|  | Minimalny zakres pomiaru CO2: 5 – 98 mmHg | TAK |  | x |
|  | Minimalny zakres pomiaru częstości oddechowej: 3 -130 odd./min. | TAK |  | x |
|  | Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK |  | x |
| - | Alarmy | - |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | x |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK |  | x |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK |  | x |
| - | Drukowanie i pamięć | - |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  | x |
|  | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  | x |
|  | Wydruki na żądanie | TAK |  | x |
|  | Wydruki automatyczne | TAK |  | x |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 70 raportów z defibrylacji | TAK |  | x |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK, Podać |  | Wydruk 20 godzinnych trendów – 0 PKT Wydruk min. 24 godzinnych trendów – 10 PKT |
| - | Wyposażenie | - |
|  | Wyposażenie defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy x 1 szt. -- przewód do elektrod jednorazowych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dorosłych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dzieci x 1 szt. - przewód do pomiaru SpO2 x 1 szt. - wodoodporny czujniki typu klips do SpO2 x 1 szt. - moduł pomiaru CO2x 1 szt - zestaw min. 40 adapterów do pomiaru kapnografii u pacjentów zaintubowanych - moduł/kabel do pomiaru IBP x 1 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. | TAK |  | x |
| - | Gwarancja, serwis i inne | - |
|  | Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące | TAK - podać |  | x |
|  | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) | TAK podać |  | x |
|  | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od zgłoszenia; | TAK |  | x |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 | TAK |  | x |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | x |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty |  | x |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty |  | x |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  | x |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 50 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................                    			  	 ...........................................................................

miejscowość, data		              				 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy