SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 - Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych obejmuje dostawę:

A. Kardiomonitory wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp. - 7 szt.

B. Kardiomonitor wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp, pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną - 3 szt.

C. Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania - 1 szt.

D. Monitor z modułem ciągłego monitorowania EEG - 2 szt.

E. Monitor transportowy z kapnometrią - 2 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  	33195000-3 System monitorowania pacjentów

33195100-4 Monitory

| Lp | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Kardiomonitory wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp. - 7 szt. |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |
| - | Parametry ogólne | x |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja dostarczonego monitora zapewnia możliwość jednoczesnego monitorowania min. EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Ekran | x |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK, podać przekątną | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ | Prezentacja: 13 krzywych – 0 pkt 14 krzywych i więcej - 10 pkt |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Obsługa | X |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| - | Zasilanie | X |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Praca w sieci | X |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Alarmy | X |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ | Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 10 PKT Historia alarmów 1000-1999 przypadków – 0 PKT |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Zapamiętywanie danych | X |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ | Jednoczasowa prezentacja 5 parametrów – 0 pkt 6 i więcej – 10 pkt |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 3 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK PODAĆ | Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 10 PKT 4 krzywe – 5 pkt 3 krzywe – 0 PKT |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar EKG | X |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza odcinka ST | X |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza arytmii | X |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| - | Oddech | X |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | X |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar saturacji | X |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar EEG | X |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar IBP | X |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ICP i CPP | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar temperatury | X |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C] | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Możliwość rozbudowy | X |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Pomiar z koniecznością prezentacji wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora i zapisu trendów w kardiomonitorze. Pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów: CCO, CCI, SVV, SV, SVI, SVR, SVRI. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. | TAK, PODAĆ PRODUCENTÓW | Możliwość podłączenia respiratorów 5 różnych producentów – 0 pkt 6 respiratorów – 5 pkt 7 i więcej – 10 pkt |  |
| - | Wyposażenie systemu oferowanych monitorów pacjenta | X |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów – 3 szt. (różne rozmiary) - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wózek 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt na rurę lub szynę 3 sztuki | Tak | Bez punktacji |  |
| B. | Kardiomonitor wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp, pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną - 3 szt. |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |
| - | Parametry ogólne | x |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Ekran | x |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ | Prezentacja: 13 krzywych – 0 pkt 14 krzywych i więcej - 10 pkt |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1024 x 768 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Obsługa | X |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| - | Zasilanie | X |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Praca w sieci | X |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Alarmy | X |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ | Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 10 PKT Historia alarmów 1000-1999 przypadków – 0 PKT |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Zapamiętywanie danych | X |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ | Jednoczasowa prezentacja 5 parametrów – 0 pkt 6 i więcej – 10 pkt |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 3 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK PODAĆ | Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 10 PKT 4 krzywe – 5 pkt 3 krzywe – 0 PKT |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar EKG | X |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza odcinka ST | X |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza arytmii | X |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| - | Oddech | X |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | X |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar saturacji | X |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar CO2 | X |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar temperatury | X |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C] | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar IBP | X |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Pomiar IBP w min. 2 kanałach jednocześnie. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor rozbudowany o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO lub PiCCO | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. | TAK podać produce ntów | Możliwość podłączenia 5 różnych producentów respiratorów – 0 pkt 6 respiratorów – 5 pkt 7 i więcej – 10 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Wyposażenie systemu oferowanych monitorów pacjenta | X |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów – 3 szt. (różne rozmiary) - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. - wielorazowy czujnik pomiaru temperatury głębokiej x 1 szt. - moduł do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną moduł APCO lub moduł PiCCO | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| C. | Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania - 1 szt. |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |
| - | Parametry ogólne | x |
|  | Centrala przygotowana do monitorowania, min. 16 stanowisk pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Centrala wyposażona w dwa ekrany typu LCD-TFT, kolorowy, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego, min. 2 krzywe. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h] | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 110 godzin (nie tylko EKG) z każdego monitorowanego stanowiska. | Tak, podać | Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 8 krzywych dynamicznych – 10 PKT 7 krzywych – 5 pkt 6 krzywych -0 pkt |  |
|  | Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interpretacja, analiza 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Historia alarmów, min. 400 na pacjenta | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | Tak | Bez punktacji |  |
| - | Inne | x |
|  | Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | Tak | Bez punktacji |  |
| D. | Monitor pacjenta z ciągłym monitorowaniem EEG 2 szt. |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |
| - | Parametry ogólne | x |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja dostarczonego monitora zapewnia możliwość jednoczesnego monitorowania min. EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Ekran | x |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ | Prezentacja: 13 krzywych – 0 pkt 14 krzywych i więcej - 10 pkt |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Obsługa | X |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| - | Zasilanie | X |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Praca w sieci | X |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Alarmy | X |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ | Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 10 PKT Historia alarmów 1000-1999 przypadków – 0 PKT |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Zapamiętywanie danych | X |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ | Jednoczasowa prezentacja 5 parametrów – 0 pkt 6 i więcej parametrów– 10 pkt |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 3 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK PODAĆ | Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 10 PKT 4 krzywe – 5 pkt 3 krzywe – 0 PKT |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar EKG | X |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza odcinka ST | X |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Analiza arytmii | X |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| - | Oddech | X |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | X |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar saturacji | X |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar EEG | X |
|  | Pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar IBP | X |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ICP i CPP | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar temperatury | X |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C] | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - | Możliwość rozbudowy | X |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Pomiar z koniecznością prezentacji wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora i zapisu trendów w kardiomonitorze. Pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów: CCO, CCI, SVV, SV, SVI, SVR, SVRI. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. | TAK PODAĆ PRODUCENTÓW | Możliwość podłączenia 5 różnych producentów respiratorów – 0 pkt 6 respiratorów – 5 pkt 7 i więcej – 10 pkt |  |
| - | Wyposażenie każdego z monitorów pacjenta | X |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów – 3 szt. (różne rozmiary) - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. - moduł pomiaru EEG x 1 szt. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| E. | Monitor transportowy z kapnometrią - 2 szt. |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |
| - | Parametry ogólne | x |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga monitora razem z akumulatorem max. 3,6 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wentylatorów. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Ekran i sterowanie | – | – | – |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych na ekranie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Zasilanie | – | – | – |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Alarmy | – | – | – |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| – | Zapamiętywanie danych | – | – | – |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 110 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiar EKG | – | – | – |
|  | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Analiza odcinka ST | – | – | – |
|  | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| – | Analiza arytmii | – | – | – |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Oddech | – | – | – |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | – | – | – |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów od pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | – | – | – |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie min. – 40 do 300 mmHg z wyświetlaniem numerycznej wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego (alarmy dla każdej wartości ciśnienia). Możliwość wybrania etykiety dla kanału pomiaru IBP. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie krzywej IBP na ekranie monitora pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca z kanału IBP w zakresie min. 30 – 280 ud./min. Możliwość ustawienia alarmu dla częstości akcji serca mierzonej z kanału IBP. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiar saturacji | – | – | – |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia w dowolnym momencie wyświetlania graficznego wskaźnika jakości fali pulsu. Możliwość wyświetlania indeksu amplitudy pulsu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 typu klips | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca | – | – | – |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Akcesoria: W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych | TAK/NIE PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK/NIE PODAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| – | Rozbudowa | – | – | – |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar temperatury. Zakres min. 10 – 40 °C | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Wyposażenie | – | – | – |
|  | Akcesoria na każdy monitor: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt - wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. - moduł pomiaru CO2 - mobilny wózek jezdny wraz z koszykiem na akcesoria | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (warunki wspólne dla wszystkich urządzeń) |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 250 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kardiomonitory wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wraz z pomiarem EKG, NIBP, SpO2, Oddech , temp, pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitor z modułem ciągłego monitorowania EEG | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitor transportowy z kapnometrią | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy