SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1D do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 - Aparat do znieczulania - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33172100-7 Urządzenia do anestezji

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

33195100-4 Monitory

33195000-3 System monitorowania pacjentów

Aparat do znieczulania 1 szt  (podać):

Nazwa i typ aparatu: ..................................

Producent:  ……………………………

Rok produkcji 2018r.: ……………………

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Opis jednostki | – | – | – |
|  | Blat do pisania wraz z oświetleniem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria. | TAK PODAĆ | 2 szuflady – 0 pkt. 3 szuflady i więcej – 10 pkt. |  |
|  | Podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga aparatu max. 115kg. | TAK PODAĆ | Waga aparatu 105 - 115 kg – 0 pkt. Waga aparatu poniżej 105 kg – 10 pkt. |  |
|  | Zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania na min. 80 [min] pracy aparatu. | TAK PODAĆ | Zasilanie na 80-99 minut pracy – 0 pkt. Zasilanie na 100 minut i więcej– 10 pkt. |  |
| – | Wymagania podaży gazów | – | – | – |
|  | Gniazdo kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min]. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pneumatyczny napęd aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Wymagania układu oddechowego | – | – | – |
|  | układ oddechowy łatwy do sterylizacji. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 30 l/min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podgrzewany moduł pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,7 [l]. | TAK PODAĆ | Pochłaniacz o pojemności - 1,7 - 1,8 [l]– 0 pkt. Pojemność pochłaniacza . 1,9 [l] i więcej – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość użycia jednorazowych pochłaniaczy CO2. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wymiany wapna podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Układ oddechowy/monoblok wykonany z metalu lub stopu metalu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min z obiegiem przez parownik i układ okrężny. Możliwość użycia na wyłączonym aparacie. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| – | Wymagane cechy respiratora | – | – | – |
|  | praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji do pracy z maszyną płuco-serce (HLM, CBM, itp.) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | PSV - oddech spontaniczny z PS | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK | Bez punktacji |  |
|  | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja PCV z docelową objętością | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia objętości pojedynczego oddechu poniżej 5 ml dla wentylacji objętościowej i ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie IBW | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK | Bez punktacji |  |
|  | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 1 do 10,0 [l/min] | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 50 hPa | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres objętości oddechowe j dla wentylacji objętościowej, min. od 4 [ml] do 1520 [ml] | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | zakres PEEP, min. od 0 do 20 [mbar] | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| – | Alarmy | – | – | – |
|  | alarm bezdechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm rozłączenia pacjenta lub niskiego ciśnienia wdechowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm awarii zasilania w gazy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm dolny wydechowej objętości oddechowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 6 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Wymagane pomiary i obrazowanie | – | – | – |
|  | automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pojedynczy ekran kolorowy typu TFT z aktywną matrycą, sterowany dotykowo, wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji. Przekątna ekranu min. 15" (nie można stosować ekranów powielających). Rozdzielczość ekranu min. 1024x768. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Ekran sterowania wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych (ciśnienia, przepływu, objętości, CO2) wraz z min. 3 pętlami spirometrycznymi (P/V, F/V, F/P) | TAK/NIE PODAC | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2, bez elementów eksploatacyjnych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „Ecometer” pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja służąca do monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. Parametry monitorowane min.: CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak, | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP, Cstat. Cdyn. Opór, przeciek, Vti, | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| – | Wyposażenie dodatkowe każdego aparatu | – | – | – |
|  | Min. 3 gniazda elektryczne umieszczone na tylnej ścianie aparatu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przewody do odciągu gazów panestetycznych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczny system mocowania kardiomonitora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Min. 5 sztuk pułapek wodnych dorośli/dzieci oraz, min. 5 sztuk linii próbkujących dla dorosłych/dzieci. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Przewody zasilania gazów z instalacji centralnej do O2, N2O i powietrza, złącze typu AGA. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Parownik do Sevofluranu, złącze typu Selectatec | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wielorazowy układ pacjenta dla dorosłych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Monitor pacjenta do aparatu | – | – | – |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora do aparatu o zdalny, bezprzewodowy sterownik pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne monitora (bez użycia wentylatorów) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb „Stand by” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb funkcję „stoper” | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Ekran monitora pacjenta | – | – | – |
|  | Ekran monitora kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika. | TAK | Prezentacja 13 krzywych – 0 pkt. Prezentacja 14 i więcej krzywych dynamicznych – 10 pkt |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja „Duże Liczby” umożliwiająca wyświetlanie powiększonych wartości numerycznych mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Obsługa monitora pacjenta | – | – | – |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Zasilanie monitora pacjenta | – | – |  |
|  | Monitor zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Alarmy w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ | Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 10 PKT Historia alarmów 1000-1999 przypadków – 0 PKT |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Zapamiętywanie danych w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ | Jednoczasowa prezentacja 5 parametrów w trendzie graficznym – 0 pkt. Jednoczasowa prezentacja. 6 i więcej parametrów w trendzie graficznym – 10 pkt. |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiar EKG w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPV/VPC | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Analiza odcinka ST w monitorze pacjenta | – | – |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm | TAK | Spełnienie wymagań – 0 pkt. Zakres pomiarowy ST min.: -25 ÷ (+)25 mm – 10 pkt. |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Analiza arytmii w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| – | Oddech w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | – | – | – |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiar saturacji w monitorze pacjenta | – | – | – |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie graficznego wskaźnika jakości sygnału SpO2 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego typu klips | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi | – | – | – |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozbudowa o CO2 umożliwia włączenie pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Rozbudowa monitora pacjenta | – | – | – |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwane urządzenia (producentów) | TAK PODAĆ | Możliwość podłączenia respiratorów różnych producentów: 5 respiratorów– 0 pkt 6 respiratorów – 5 pkt 7 i więcej respiratorów– 10 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min. 6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Wyposażenie monitora pacjenta | – | – | – |
|  | zaoferowany monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 - wielorazowy mankiet dla dorosłych: rozmiar standardowy x 1 szt., - wielorazowy mankiet dla dorosłych: rozmiar duży x 1 szt., - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - moduł pomiaru IBP x 1 szt. - czujnik pomiaru temperatury powierzchniowej x 1 szt. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać |  |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty |  |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 100 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do znieczulania | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy