SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1E do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5 - Urządzenia do przywracania funkcji życiowych

obejmuje:

A. Defibrylator z osprzętem do kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt.

B. Aparat do resuscytacji / kompresji klatki piersiowej - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33182100-0 Defibrylatory

33172200-8 Urządzenia do resuscytacji

33195000-3 System monitorowania pacjentów

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Defibrylator ze stymulacją, kardiowersją, AED i monitoringiem - 2 szt. |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: .............. Rok produkcji 2018r.: ................... (podać) |
| - | Wymagania ogólne | - |
|  | Defibrylator wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Wymiary i waga |  |
|  | Waga z akumulatorem max. 7,2 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | Podać | Bez punktacji |  |
| - | Ekran | - |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 8,1" | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 5 krzywych dynamicznych | TAK, Podać | Wyświetlanie 5 krzywych – 0 PKT Wyświetlanie 6 lub więcej krzywych – 10 PKT |  |
| - | Zasilanie | - |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Akumulatory zapewniające min 150 wyładowań z energią maksymalną | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Akumulatory zapewniające min 160 minut stymulacji przezskórnej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 240 minut | TAK Podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy defibrylatora do min. 8 godzin autonomicznej pracy | TAK/NIE Podać | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Defibrylacja | - |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres wyboru energii w J: min. 10 – 265 J | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość dostępnych stopni energii defibrylacji zewnętrznej: min. 14 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [j] do max. 4 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnego poziomu naładowania: max. 5 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Stymulacja przezskórna | - |
|  | Tryb stymulacji stałej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Skok nastawy wartości prądu stymulacji: 1 mA lub mniejszy. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | EKG | - |
|  | Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o programową aproksymację 18 odprowadzeniowego EKG. | TAK/NIE Podać | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |
|  | Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Detekcja odczepienia elektrod ze wskazaniem odczepionej elektrody | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar saturacji | - |
|  | Wbudowany moduł pomiaru SpO2 Zakres pomiarowy SpO2 min: 50 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wodoodporny czujnik typu klips do SpO2 | TAK/NIE Podać | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |
| - | Pomiar NIBP | - |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 – 210 mmHg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryby pomiaru NIBP: ręczny, automatyczny co określony czas regulowany w zakresie min. 2 – 60 minut. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcją ograniczenia ciśnienia mankietu | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar temperatury | - |
|  | Pomiar temperatury zasilany z poziomu defibrylatora. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi | - |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi realizowany przy użyciu modułu sterowanego i zasilanego z poziomu defibrylatora z wyświetlaniem krzywej IBP. Minimalny zakres pomiaru: od: -40 do 300 mmHg. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Pomiar kapnografii | - |
|  | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym realizowany modułem zasilanym i sterowanym z defibrylatora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowej. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru CO2: 5 – 98 mmHg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru częstości oddechowej: 3 -130 odd./min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Alarmy | - |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minty. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minty. | TAK | Bez punktacji |  |
| - | Drukowanie i pamięć | - |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki na żądanie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wydruki automatyczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 70 raportów z defibrylacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK, Podać | Wydruk 20-23 godzinnych trendów – 0 PKT Wydruk min. 24 godzinnych trendów – 10 PKT |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca. | TAK/NIE Podać | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |
| - | Wyposażenie | - |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy x 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dorosłych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dzieci x 1 szt. - przewód do pomiaru SpO2 x 1 szt. - wodoodporny czujniki typu klips do SpO2 x 1 szt. - wężyk do podłączenia mankietów NIBP x 1 szt. - mankiet NIBP, rozmiar standardowy x 1 szt. - moduł/kabel do pomiaru IBP x 1 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| B. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 1 szt. |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (podać) |
|  | Parametry główne: |  |  |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015: Głębokość w zakresie od 5 cm do 6 cm, Częstość w zakresie od 100 do 120 ucisków/ min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy: 30:2 ciągły | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - max. 12 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość mocowania urządzenia do deski ortopedycznej lub noszy głównych za pomocą dedykowanych, oryginalnych akcesoriów znajdujących się w komplecie urządzenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Klasa odporności min. IP54 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Działanie w pełni elektryczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Źródło zasilania: akumulator LiPo ( w zestawie 2 sztuki), zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min.90 minut. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% - max 2,5 h | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Torba lub plecak wykonana z materiału typu PAX PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Deska pod plecy w pełni przezierna dla promieni X | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ładowarka 230V | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Akumulator 2 sztuki | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (wspólne dla obu urządzeń) |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 60 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator z osprzętem do kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do resuscytacji / kompresji klatki piersiowej | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy