Załącznik 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem oraz warunków gwarancji i serwisu

W poniższej części Załącznika 1A Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanych urządzeń oraz wymaganych warunków gwarancji i serwisu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny  "Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych” oraz „Opis parametru oferowanego (podać zakresy lub opisać)":

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nie odpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis parametru oferowanego (podać zakresy lub opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nie odpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Opis parametrów technicznych” lub „Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczne - punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę (podać zakresy lub opisać) |
| A | B | C | D | E | F |
| I. | Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostki STE wraz z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ (Model) /Producent): | Podać: |  |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe - rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | TAK |  |  |  |
| 3 | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu (STE) zgodnie z PN EN 285/EN 285: -kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory więcej niż 5 mm z każdej strony, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, | TAK |  |  |  |
| 4 | Powierzchnia wewnętrzna komory gładka poddana procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie dopuszcza komory z elektropolerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczone przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału), | TAK |  |  |  |
| 5 | Zasilanie sterylizatora moc nie mniej niż 30 kW nie więcej niż 35 kW | TAK |  |  |  |
| 6 | Szerokość sterylizatora 100cm +/-10% | TAK |  |  |  |
| 7 | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI 316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI 304). Instalacja wodna i parowa sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4401 (AISI 316). Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych). | TAK |  |  |  |
| 8 | Grubość ściany komory 5-6 mm. | TAK |  |  |  |
| 9 | Szerokość komory sterylizatora 650-660mm. | TAK |  |  |  |
| 10 | Wysokość komory sterylizatora 650-660mm mm. | TAK |  |  |  |
| 11 | Głębokość komory sterylizatora 650-700 mm. | TAK |  |  |  |
| 12 | Komora załadowcza na ergonomicznej wysokości 70-80 cm | TAK |  |  |  |
| 13 | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI 316L). | TAK |  |  |  |
| 14 | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie, -wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa. | TAK |  |  |  |
| 15 | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |  |  |
| 16 | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | TAK |  |  |  |
| 17 | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej informujący o: stanie programu, stanie alarmowym. Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora (w języku polskim). | TAK |  |  |  |
| 18 | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej szklany. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 19 | Czytelny, graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza obszarem panelu sterującego informujący o postępie cyklu (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej drugi po stronie rozładowczej). | TAK / Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 20 | Drukarka i wyświetlacze po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza i drukarki bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) | TAK |  |  |  |
| 21 | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285. Drukarka gwarantująca trwałość wydruku. | TAK |  |  |  |
| 22 | Program testujący Bowie & Dick. | TAK |  |  |  |
| 23 | Program testu próżniowego. | TAK |  |  |  |
| 24 | Program rozgrzewający. | TAK |  |  |  |
| 25 | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów – w tym min. 3 dla 134 oC) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). | TAK (podać i załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) |  |  |  |
| 26 | Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. | TAK (podać i załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) |  |  |  |
| 27 | Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. | TAK (podać i załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) |  |  |  |
| 28 | Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programu zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut | TAK (podać i załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi ) |  |  |  |
| 29 | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienienie - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału. | TAK |  |  |  |
| 30 | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. | TAK |  |  |  |
| 31 | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |  |  |
| 32 | Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis). | TAK |  |  |  |
| 33 | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe – komunikaty informacyjne nie blokujące pracy urządzenia. | TAK |  |  |  |
| 34 | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | TAK |  |  |  |
| 35 | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |  |  |
| 36 | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie. | TAK |  |  |  |
| 37 | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora przez przeszkolonego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
| 38 | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | TAK |  |  |  |
| 39 | Urządzenie wyposażone w złącze i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. | TAK |  |  |  |
| 40 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. | TAK |  |  |  |
| 41 | Pompa próżniowa wyposażona w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy. | TAK / NIE |  |  |  |
| 42 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |  |  |
| 43 | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia ( komora, płaszcz, wytwornica, inne) | TAK |  |  |  |
| 44 | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | TAK |  |  |  |
| 45 | Zużycie wody dla maksymalnego załadunku nie więcej niż 200 litrów | TAK | 150 litrów– 180 litrów - 5 pkt od 181 litrów – 200 litrów – 0 pkt |  |  |
| 46 | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem lub wodą | TAK, podać |  |  |  |
| 47 | Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3000 cykli (bez ograniczenia terminowego) gwarantowana przez producenta. | TAK (podać) | ≥3500 cykli– 15 pkt. ≥ 3000 cykli < 3500 cykli – 0 pkt. |  |  |
| 48 | Orurowanie dla obwodów parowych i wodnych sztywne, wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej klasy 1.4404 (AISI 316L) lub lepszej gatunkowo. | TAK |  |  |  |
| 49 | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | TAK |  |  |  |
| 50 | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny | TAK (załączyć potwierdzenie) |  |  |  |
| 51 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK (załączyć potwierdzenie) |  |  |  |
| 52 | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665. | TAK (załączyć potwierdzenie) |  |  |  |
| 53 | Sterylizator zgodny z Dyrektywą medyczną nr 93/42/EEC | TAK (załączyć certyfikat CE) |  |  |  |
| 54 | Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej - przystosowane do podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji kanalizacyjnej. | TAK |  |  |  |
| 55 | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | TAK |  |  |  |
| 56 | Hałas podczas pracy mniejszy równy 65dB(A) | TAK |  |  |  |
| 57 | Wbudowana w sterylizator wytwornica pary: - zasilana elektrycznie, moc minimum 30 kW maksimum 35 kW; -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej ( o parametrach zgodnych z PN-EN 285 ) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) sterowane przez sterownik | TAK |  |  |  |
| 58 | Sterylizator zasilany wodą ze stacji uzdatniania wody posiadanej przez Zamawiającego. Podłączenie do istniejącej stacji Zamawiającego po stronie Wykonawcy (doprowadzenie nowych odcinków orurowania dla wody miękkiej i demineralizowanej od stacji do urządzenia). | TAK |  |  |  |
| II. | Wyposażenie sterylizatora (kompatybilne z oferowanym sterylizatorem): |  |  |  |  |
| 1 | Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki, zapewniający pełne wykorzystanie przestrzeni komory– szt.1 | TAK |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 4STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego – szt. 2 | TAK |  |  |  |
| III. | Warunki gwarancji i serwisu (Warunki bezwzględnie wymagane) | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Gwarancja | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| 1 | Okres pełnej /w cenie zawartej umowy/ gwarancji rozumianej jako okres bezpłatnej obsługi urządzeń obejmującej naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi i zużywalnymi, dojazdami itp.) minimum 2 lata gwarancji (na sterylizator wraz z wyposażeniem) (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, bez limitu ilości cyklów). | Tak, podać ile | gwarancja 2 lata – 0 pkt. gwarancja 3 lata – 4 pkt. gwarancja 4 lata i więcej – 8 pkt. |  |  |
| 2 | Gwarancja na perforację komory i wytwornicę pary min. 15 lat | Tak, podać ile |  |  |  |
| 3 | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi sterylizatora urządzeń przez przedstawiciela Wykonawcy: Szkolenie przeprowadzone przed podpisaniem protokołu odbioru - zakończone przeprowadzeniem testu umiejętności pracowników Zamawiającego podczas co najmniej 3 cykli sterylizacyjnych na zainstalowanym sterylizatorze wraz z wydaniem zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników | Tak |  |  |  |
| 4 | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej urządzeń przez przedstawiciela Wykonawcy: Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 2 pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie technicznej obsługi sterylizatora dopuszczonej przez Producenta urządzenia /Wykonawcę/ - nie powodującej utratę gwarancji. Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia: - budowa i działanie sterylizatora, - postępowanie w przypadku awarii sygnalizowanych kodami alarmowymi, - wymianę uszczelki przy drzwiach do komory sterylizatora, - usuwanie usterek możliwych do wykonania przez służby techniczne szpitala - programowanie sterownika z udostępnieniem kodów serwisowych. Wykonawca przekaże instrukcję serwisową zawierającą szczegółowy opis wykonywania wyżej wymienionych napraw. Bezpłatne przeszkolenie pracowników i przekazanie szczegółowej instrukcji czynności serwisowych nastąpi w terminie do 60 dni od daty odbioru urządzenia. Szkolenie zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania ww. czynności. | TAK |  |  |  |
| 5 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru | Tak |  |  |  |
| 6 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku braku możliwości naprawy elementu / podzespołu | Tak |  |  |  |
| 7 | W ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw nadal wykazuje wady. | Tak |  |  |  |
| 8 | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy: Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | Tak |  |  |  |
| 9 | Sposób zgłaszania awarii: Możliwość kontaktu telefonicznego w dni robocze w godz. 7-18 | Tak |  |  |  |
| 10 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii- przyjazd serwisanta do Zamawiającego: Max. 48 h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Tak |  |  |  |
| 11 | Miejsce wykonania naprawy: u Zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 12 | Max. czas naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (niewielka wada powodująca zakłócenia w pracy urządzenia oraz wymagająca wymiany standardowych części o niskiej wartości) w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia |  |  |  |  |
| 13 | Maksymalny czas naprawy w przypadku nie wymagającym sprowadzenia części z zagranicy: 5 dni (dni robocze) | Tak |  |  |  |
| 14 | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy: 10 dni (dni robocze) | Tak |  |  |  |
| 15 | Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji: Po max. 5 dniach roboczych | Tak |  |  |  |
| 16 | W okresie gwarancji w przypadku konieczności dokonywania naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy: Koszt transportu do i z siedziby serwisu oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |  |
| 17 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych: Przez okres min. 10 lat | Tak |  |  |  |
| 18 | Zapewnienie autoryzowanego pogwarancyjnego serwisu min. 8 lat | Tak |  |  |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany na terenie Polski (podać adres, telefon, faks) | Podać: |  |  |  |

Uwaga!

Oferent wypełnia Kolumny:

Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych (wpisać: TAK lub NIE)

Opis parametru   oferowanego przez Wykonawcę (podać zakresy lub opisać)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (dokumenty producenta) zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zaoferowanych parametrów w tym również u producenta sprzętu.

IV. Prace związane z montażem urządzenia w  Centralnej Sterylizacji

Zakres prac do wykonania:

| 1 | Demontaż starego sterylizatora (AS446-WPA prod. SMS Sp. z o.o.) wraz z transportem do wskazanego miejsca na terenie Szpitala. |
| --- | --- |
| 2 | Utylizacja odpadów remontowych |
| 3 | Podłączenie do istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej |
| 4 | Podłączenie do stacji uzdatniania wody posiadanej przez Zamawiającego |
| 5 | Montaż zaoferowanego sterylizatora w miejscu zdemontowanego sterylizatora model AS446-WPA z 2000r. Producent: SMS Sp. z o.o. |
| 6 | Wykonawca realizując dostawę sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku urządzenia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót montażowych i instalacyjnych w pomieszczeniu i miejscu do tego przeznaczonym niezbędnych do podłączenia i uruchomienia sterylizatora, łącznie niezbędnymi pracami modyfikacyjnymi (budowlano-montażowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne) zgodnie z potrzebami i wymogami zaoferowanego sprzętu. |
| 7 | Przygotowanie kompletnej dokumentacji do odbioru przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego |

Uwaga!

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną (na własny koszt i ryzyko) pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w celu określenia możliwości zainstalowania oferowanego urządzenia w miejsce zdemontowanego sterylizatora i poznania warunków przyszłej instalacji mające wpływ na wycenę wykonania zamówienia i zakresu niezbędnych prac koniecznych do zamontowania oferowanych przez siebie urządzeń, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania.

Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej należy przesłać na numer faksu: 0-61 44 22 152  tel. 0-61 44 27 311.

Wykonawca jest zobowiązany realizować prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala, w maksymalny sposób ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac przy instalacjach z mediami do powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody na ww. prace  i czasowe wyłączenie mediów.

Wszystkie zastosowane przy remoncie materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczenie do stosowania w tego typu pomieszczeniach (dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia).

Wykonawca przekaże dokumentację  powykonawczą z wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz atesty i certyfikaty użytych materiałów budowlanych (instalacyjnych).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone zostały w projekcie umowy - Zał. nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zapewnia, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.............................................. 				.....................................................................

miejscowość,  data						Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy