Załącznik Nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zmodyfikowany)

AMBULANSU TYPU „C” dla  SP  ZOZ   w  Nowym Tomyślu

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AMBULANSU TYPU C

(SAMOCHÓD BAZOWY Z PRZEDZIAŁEM MEDYCZNYM Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ)

Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C)  i PN EN 1865.

Oferowany ambulans   musi spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).

Zamontowany sprzęt musi posiadać homologację w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej REG 10 EKG.

W poniższej części Załącznika „1A” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego ambulansu specjalistycznego. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „TAK/NIE” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Parametry oferowane” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisowi przedstawionemu w kolumnie „Parametry wymagane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować bezie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Ambulans winien posiadać homologację jako pojazd specjalny – M1/samochód sanitarny

Marka i model oferowanego pojazdu: ......................................................................................................................

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014: …………………………

(Zamawiający dopuszcza samochód zarejestrowany, ale bez przebiegu eksploatacyjnego)

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: ..................................

| ###### L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | spełnienie warunków granicznych (wpisać: tak lub nie) | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE | TAK |  | NADWOZIE |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony, pojazd kompletny (bazowy) ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |  |
| 2 | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | Min 5 osób |  |  |
| 3 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu (podać kąt otwarcia drzwi). | Kąt otwarcia drzwi min. 260 stopni |  |  |
| 4 | Drzwi boczne prawe przeszklone, z otwieraną szybą, przesuwane do tyłu, wejście ze stopniem . Stopień pokryty wykładziną antypoślizgową | TAK |  |  |
| 5 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, | TAK |  |  |
| 6 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne o wysokości min. 178 cm (nie dopuszcza się napędu elektrycznego otwierania i zamykania drzwi). Konstrukcja i działanie drzwi zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 | TAK |  |  |
| 7 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |  |
| 8 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |  |
| 9 | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, materaca próżniowego oraz noszy podbierakowych deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, kamizelki unieruchamiającej typu KED, toreb i plecaków, kasków. Bezpośredni dostęp do plecaków i toreb medycznych. Schowek wyposażony w: - gniazdo 12V - elektryczny pojemnik reimplantacyjny o poj. min 7 l, - miejsce zapewniające bezpieczne przechowywanie pasów do desek, krzesełka i noszy Dopuszcza się, by miejscem mocowania kamizelki typu KED oraz deski ortopedycznej mógł być alternatywnie przedział medyczny. | TAK |  |  |
| 10 | Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |  |
| 12 | Autoalarm obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |  |
| 13 | Immobilizer | TAK |  |  |
| 14 | Wszystkie szyby termoizolacyjne, z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. | TAK |  |  |
| 15 | Zewnętrzne okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |  |
| 16 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |  |
| 17 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 75 litrów. | TAK |  |  |
| 18 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu, przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego | TAK |  |  |
| 19 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |  |
| 20 | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy, schowka oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |  |
| II. | SILNIK I NAPĘD | TAK |  |  |
| 1 | Wysokoprężny turbo diesel o pojemności min. 2000 cm³, z bezpośrednim wtryskiem typu Common Rail, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |  |  |
| 2 | Spełniający wymagania normy emisji spalin Euro 5+ lub Euro 6 nie wymagający od użytkownika dodatkowych czynności serwisowych (bez konieczności dodawania AdBlue) | TAK |  |  |
| 3 | Moc silnika (podać moc w KM oferowanego silnika) | Min.160 KM |  |  |
| 4 | Moment obrotowy (podać moment obrotowy silnika w Nm) | min. 360 Nm |  |  |
| 5 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana (podać ilość biegów) | Min. 6 biegów (w tym wsteczny) |  |  |
| 6 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika typu ADR na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu | TAK |  |  |
| III. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | TAK |  |  |
| 1 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  |  |
| 2 | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |  |
| 3 | System wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK |  |  |
| 4 | Elektroniczny korektor siły hamowania EBD | TAK |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane | TAK |  |  |
| 6 | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |  |
| 7 | Adaptacyjny układ typu ESP z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu tj. ilości osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 8 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | TAK |  |  |
| IV. | UKŁAD KIEROWNICZY | TAK |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE | TAK |  |  |
| 1 | Stabilizator osi przedniej i tylnej (fabryczny) Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. Tylne resory dwupiórowe. | TAK |  |  |
| 2 | Zawieszenie zapewniające dobrą przyczepność kół do podłoża, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz komfort transportu chorego | TAK |  |  |
| VI. | KOŁA I OGUMIENIE | TAK |  |  |
| 1 | 1 komplet (opony radialne + felgi) letni plus jedno koło zapasowe | TAK |  |  |
| 2 | 1 komplet opon radialnych zimowych typu Kleber Transalp 2 (podać markę i typ) (W dniu dostawy ambulans dostarczony na oponach zimowych) | TAK |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe | TAK |  |  |
| 1 | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe przedziału medycznego - grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia o mocy min. 2000 W (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) | TAK min 2000 W |  |  |
| 2 | Pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury (podać jaki, markę, model, moc) | TAK |  |  |
| 3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN EN 1789 (podać markę i model urządzenia oraz moc urządzenia) | TAK |  |  |
| 4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna (dopuszcza się dodatkowo, lecz nie wymaga, szyber dach) | TAK |  |  |
| 5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. (podać markę i model) | TAK |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TAK |  |  |
| 1 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów (podać natężenie w A) | TAK min. 160 A |  |  |
| 2 | Dwa akumulatory - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah |  |  |
| 3 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym; układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju | TAK |  |  |
| 4 | Minimum 2 zerowane gniazda 230 V w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 5 | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone w rozbieralne wtyki (podać ilość gniazd 12V) w tym jedno 20A | Min. 4 gniazda zasilające 12 V – w tym jedno 20 A |  |  |
| 6 | Przewód zasilania zewnętrznego (podać długość) | Min. 8 m |  |  |
| 7 | Grzałka zasilana z sieci 230V w układzie chłodzenia silnika (w bloku silnika) | TAK |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE POJAZDU - układ ostrzegania optycznego jak i akustycznego zgodny z przepisami ustawy "Prawo ruchu drogowego" o parametrach nie gorszych niż: | TAK |  |  |
| 1 | Belka świetlna typu LED koloru niebieskiego z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania komunikatów głosem. (podać markę i model) | TAK |  |  |
| 2 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej | TAK |  |  |
| 3 | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu typu LED koloru niebieskiego z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola za ambulansem | TAK |  |  |
| 4 | Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu (tył i boki) o min. mocy strumienia świetlnego 1000 lumenów i klasie szczelności IP 66, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |  |
| 5 | W komorze silnika lub pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany, możliwość podawania komunikatów głosowych przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę, model). | TAK |  |  |
| 6 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu dotykowego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |  |
| 7 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |  |
| 8 | Dodatkowe ostrzegawcze sygnały niskotonowe z głośnikiem o mocy min. 100W załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model). | TAK |  |  |
| 9 | Napis lustrzany barwy czerwonej AMBULANS z przodu pojazdu wysokość liter min 22 cm | TAK |  |  |
| 10 | Napis AMBULANS z tyłu pojazdu – wysokość liter min. 10 cm. | TAK |  |  |
| 11 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. oraz logo Szpitala po uzgodnieniu z Zamawiającym (nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu na drzwiach kierowcy i pasażera) - po obu bokach pojazdu, nad linią okien, nazwa Zamawiającego (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu wzór graficzny systemu o średnicy min. 50 cm - po obu bokach pojazdu oraz z tyłu symbol typu ambulansu tj. „S” umieszczony w kole o średnicy min. 40 cm i grubości liter min. 4 cm. Symbol „S” musi posiadać numerację porządkową Zamawiającego – do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | TAK |  |  |
| 12 | Pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli o szerokości min. 15 cm b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu o szerokości min. 15 cm, c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) | TAK |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK |  |  |
| 1 | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - min. 6 punktów świetlnych (podać ilość punktów świetlnych) z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta | Min. 6 punktów świetlnych |  |  |
| 2 | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) min. 2 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 4 | Halogen zainstalowany nad blatem roboczym | TAK |  |  |
| XI. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA | TAK |  |  |
| 1 | 2 punkt poboru typu AGA– gniazda o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |  |
| 2 | Uchwyt na 2 szt. Butli tlenowych 10l, | TAK |  |  |
| 3 | Butla tlenowa (2 x 10 l) | TAK |  |  |
| 4 | Reduktor tlenowy do butli 10 l (2szt) (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji. Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK |  |  |
| XII. | ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI | TAK |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalację do zamontowania 2 radiotelefonów przewoźnych (typu Motorola DM 4600 lub nowsze) | TAK |  |  |
| 2 | Zamontowana dachowa 2 anteny radiotelefonu z instalacją podłączeniową o parametrach min.: -zakres częstotliwości 168-17 Mhz - Independencja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna | TAK |  |  |
| 3 | Wykonawca dostarczy 2 szt. radiotelefonu przenośnego typu Motorola zgodny z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego dla łączności radiowej systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa wielkopolskiego (Motorola radiotelefon przenośny DP 4601 lub nowszy model) (podać model, typ zamontowanego radiotelefonu, do oferty dołączyć folder wraz z opisem oferowanego radiotelefonu) | TAK 2 szt radiotelefon przenośny |  |  |
| 4 | W kabinie kierowcy zamontowana 1 szt. radiotelefonu przewoźnego typu Motorola zgodny z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego dla łączności radiowej systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa wielkopolskiego (Motorola serii MOTOTRBO radiotelefony przewoźne: DM 4600 lub DM 4601 lub nowszy model) (podać model, typ zamontowanego radiotelefonu, do oferty dołączyć folder wraz z opisem oferowanego radiotelefonu) | TAK 1 szt. radiotelefon przewoźny |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK |  |  |
| 1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |  |
| 2 | Fotel kierowcy regulowany w min 2 płaszczyznach z podłokietnikiem zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |  |
| 4 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |  |
| 5 | Kosz na śmieci | TAK |  |  |
| 6 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 7 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 8 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem bocznym | TAK |  |  |
| 9 | Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | TAK |  |  |
| 10 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |  |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne (dopuszcza się jako dodatkowe wyposażenie kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera) | TAK |  |  |
| 12 | Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 13 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| 14 | Kamera cofania + kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |
| 15 | Radioodtwarzacz | TAK |  |  |
| 16 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  |  |
| 17 | Pojedynczy fotel pasażera | TAK |  |  |
| 18 | Czujnik deszczu i światła | TAK |  |  |
| 19 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |  |
| XIV. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C | TAK |  |  |
| 1 | Długość przedziału medycznego (podać długość przedziału medycznego w cm) | Min. 325 cm |  |  |
| 2 | Szerokość przedziału medycznego (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | Min. 170 cm |  |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | Min. 185 cm |  |  |
| 4 | Panel sterujący o przekątnej ekranu min. 7 cali typu „touch screen” spełniający minimum następujące funkcje: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - sterujący ogrzewaczem płynów infuzyjnych „termoboxem” - sterujący oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego oraz oświetleniem zewnętrznym - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury - sygnalizujący niedomknięcie którychkolwiek drzwi ambulansu - sygnalizujący graficznie i dźwiękowo niski poziom naładowania akumulatorów | TAK |  |  |
| 5 | Fotel na prawej ścianie, skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy w zakresie kąta min. 90 stopni) z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko | TAK |  |  |
| 6 | Obrotowy w zakresie min. 90 stopni fotel u wezgłowia noszy (za głowa pacjenta) przy ścianie działowej wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek i składane do pionu siedzisko. Fotel z możliwością jego przesuwu w zakresie min. 50 cm i możliwością bezpiecznego zablokowania w wybranej pozycji w zależności od potrzeb zespołu ratunkowego. | TAK |  |  |
| 7 | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk) | Min 4 szt. |  |  |
| 8 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |
| 9 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek podsufitowych wykonanych z tworzywa sztucznego z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego oraz przegrodami umożliwiającymi oddzielenie sprzętu medycznego. ( na ścianie lewej co najmniej 3 szafki, na ścianie prawej co najmniej 2 szafki) W przedniej części lewej ściany dodatkowo szafka z wbudowanymi pojemnikami umożliwiającymi segregację drobnego sprzętu medycznego, miejscem montażu ssaka akumulatorowego będącego pod ręką lekarza/ratownika siedzącego na fotelu u wezgłowia noszy (np. podczas intubacji), miejscem na dodatkową torbę medyczną W tylnej części prawej ściany za fotelem zamontowany uchwyt na plecak medyczny pozwalający na korzystanie z otwartego plecaka podczas zaopatrywania pacjenta Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 10 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i szufladami: - trzy główne szuflady na leki w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki i sprzęty. - dodatkowa szuflada na leki narkotyczne zamykana na klucz - wbudowany pojemnik na zużyte igły z możliwością jego wymiany z zewnątrz bez potrzeby wchodzenia do przedziału medycznego, - wysuwana szufladę z koszem na odpady, - termobox wbudowany w wysuwaną szufladę. Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. | TAK |  |  |
| 11 | Zamki szafek i szuflad ze względów bezpieczeństwa spełniające wymagania normy PN EN 1789+A1:2011 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. lub równoważnej | TAK |  |  |
| 12 | Uchwyty mocujące pojemniki na rękawiczki jednorazowe (min. 2 szt.) | TAK |  |  |
| 13 | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie jazdy pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i użycia | TAK |  |  |
| 14 | Laweta pod nosze główne przesuwana na boki, wysuwana na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem ułatwiającym załadunek/rozładunek noszy możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. (podać markę i model) | TAK |  |  |
| 15 | Podłoga wzmocniona, o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |  |
| 16 | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekujące, | TAK |  |  |
| 17 | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego | TAK |  |  |
| 18 | Szyny montażowe uchwytów mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie ze sprzętu w czasie jazdy | TAK |  |  |
| 19 | Na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego wraz z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta - szyny montażowe uchwytów mocowania respiratora umożliwiające korzystanie ze sprzętu w czasie jazdy | TAK |  |  |
| 20 | Szyny montażowe uchwytów mocowania pompy infuzyjnej oraz innych urządzeń medycznych | TAK |  |  |
| 21 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach tylnych oraz bocznych (prawe) | TAK |  |  |
| 22 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 23 | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny sanitarny typ C (bez załączników) | TAK |  |  |

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA/ UBEZPIECZENIE |  |  |
|  | Okres gwarancji - silnik i podzespoły (min. 24 m-ce) bez limitu kilometrów |  |
|  | Okres gwarancji - perforacja nadwozia (min. 120 m-cy) |  |
|  | Okres gwarancji - powłoka lakiernicza ( min. 24 m-ce) |  |
|  | Okres gwarancji – zabudowa i sprzęt przedziału medycznego ( min. 36 m-cy) |  |
|  | Wykonawca gwarantuje na oferowany ambulans pełny serwis gwarancyjny ambulansu w Autoryzowanej Stacji Obsługi położonej najbliżej od siedziby Zamawiającego jednak nie dalej niż w odległości 70 km; naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej były wykonywane w siedzibie Zamawiającego przez serwis wyjazdowy Wykonawcy |  |
|  | Czas reakcji usunięcia wad lub usterek - w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie dostarczonego sprzętu. |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: - usunięcie awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); - w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni |  |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji: - Naprawa powyżej 3 dni roboczych przedłuża gwarancję o czas naprawy |  |
|  | Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe: - trzy naprawy gwarancyjne uprawniają do wymiany sprzętu na nowy |  |
|  | W przypadku nie usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); a w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni: -Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania sprzętu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianego sprzętu. |  |
|  | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – min. 8 lat – podać |  |
|  | Samochód musi być objęty ubezpieczeniem w pełnym pakiecie na 1 rok ( OC, AC, NNW, ASSISTANCE), |  |

Oświadczam(y), iż oferowany przez firmę:  ....................................................................................................................................................

(podać nazwę Wykonawcy)

AMBULANS TYPU „C”

producent samochodu:…………………………………………… marka samochodu: …………………………………………………………

model samochodu: ………………………………………………  rok produkcji: ………………………………………………………………

producent zabudowy:…………………………………………….. rok produkcji:……………………………………………………………….

Marka zabudowy/Typ: ...........................................................................

wraz z wyżej wyszczególnionym wyposażeniem w pełni odpowiada wymaganiom Zamawiającego, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Wartość netto (kol.C) x stawka VAT(kol. D) % | tj. Wartość netto (kol.C) + Kwota VAT (kol. E) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Wartość kompletnego, zabudowanego ambulansu wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |
| 2 | Koszt finansowania |  |  |  |  |
| Razem | CENA OFERTOWA (suma poz. 1 - 2) |  | X |  |  |

Cena netto przedmiotu zamówienia (pojazd wraz z wyposażeniem i finansowaniem)  : .................................. zł

(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)

Cena brutto przedmiotu zamówienia (pojazd wraz z wyposażeniem)  : ……………………zł

(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)

..............................................                                                                                           .....................................................................

data, miejscowość                                                                                                                                        Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy