Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych kardiomonitorów ze stanowiskiem komputerowym do centralnego monitorowania pracy serca oraz warunków gwarancji

W poniższej części Załącznika nr 1 do OFERTY Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanych urządzeń oraz wymaganych warunków gwarancji. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny: „Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać: TAK lub NIE) oraz podać zakresy lub opisać oferowany przez Wykonawcę parametr)” i „Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy)” -  wpisując Tak lub Nie oraz opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nie odpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Wymagane parametry urządzenia” oraz „Wyszczególnienie warunków gwarancji” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty* jako nie spełniającej wymagań Zamawiającego.

*) W przypadku gdy dany parametr określony został przez Zamawiającego jako graniczny (wymagany bezwzględnie) poprzez wpisanie Tak

| Lp | Wymagane parametry urządzenia | Parametr graniczny Tak lub Nie |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać: TAK lub NIE) oraz podać zakresy lub opisać oferowany przez Wykonawcę parametr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Centrala systemu monitorowania |  |  |  |
|  | Model/typ |  | Podać |  |
|  | Producent |  | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa |  | Tak |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2016 |  | Tak |  |
|  | Poniżej opisana współpraca możliwa ze wszystkimi monitorami oferowanymi w systemie |  | Tak |  |
|  | Oferowana Centrala systemu monitorowania musi posiadać możliwość współpracy z min. dwoma kardiomonitorami pracującymi w sali intensywnego nadzoru oddziału chorób wewnętrznych zamawiającego – wymagane podłączenie (Załączyć oświadczenie Wykonawcy, że centrala będzie współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami funkcji życiowych Life Scope VS BSM-3562 firmy Nihon Kohden lub FX2000 oraz FX3000 firmy EMTEL) |  | Tak, podać |  |
| - | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Centrala przygotowana do monitorowania, min. 8 stanowisk pacjenta. |  | Tak |  |
| - | WYŚWIETLANIE I STEROWANIE |  |  |  |
|  | Centrala wyposażona w ekran typu LCD-TFT, kolorowe, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie). |  | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. |  | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. |  | Tak |  |
| - | ALARM |  |  |  |
|  | Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. |  | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). |  | Tak |  |
|  | Historia alarmów, min. 200 na pacjenta |  | Tak |  |
| - | ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH I ANALIZA |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h] |  | Tak |  |
|  | Archiwizacja zapisu holterowskiego min. 6 krzywych dynamicznych z min 100 godzin każdego monitorowanego stanowiska. |  | Tak |  |
|  | Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii dla każdego łóżka. |  | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. |  | Tak |  |
|  | Funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami |  | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych. |  | Tak |  |
|  | Pamięć minimum 300 plików z pomiarem odcinka ST |  | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku |  | Tak |  |
|  | Funkcja definiowania interwału automatycznych wydruków raportów. |  | Tak |  |
| - | PRACA W SIECI |  |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi |  | Tak |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami |  | Tak |  |
|  | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali |  | Tak |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych |  | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego |  | Tak |  |
| - | INNE |  |  |  |
|  | Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi. |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację poprzez protokół HL-7 z innymi systemami szpitalnymi. |  | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali. Wydruki z monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. |  | Tak |  |
|  | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. |  | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu. |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | Tak |  |
| II. | Monitor pacjenta (2 szt.) |  |  |  |
|  | Wykonawca/Producent |  | Podać |  |
|  | Nazwa-model/typ |  | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2016 |  | Podać |  |
| - | Certyfikaty jakości |  |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa |  | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany |  | TAK |  |
| - | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. |  | TAK |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  | TAK |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. |  | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. |  | TAK |  |
| - | Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" |  | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. |  | TAK |  |
|  | Prezentacja 14 lub więcej krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 |  | TAK PODAĆ |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. |  | TAK |  |
| - | Obsługa |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |  | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. |  | TAK |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła. |  | TAK |  |
| - | Zasilanie |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. |  | TAK |  |
| - | Praca w sieci |  |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. |  | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 (Zamawiajacy posiada system ESKULAP). |  | TAK |  |
| - | Alarmy |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Historia alarmów więcej niż 2000 przypadków i więcej niż 4 krzywych. |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. |  | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. |  | TAK |  |
| - | Zapamiętywanie danych |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja 6 lub więcej parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja „holterowska” 5 lub więcej różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. |  | TAK |  |
| - | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. |  | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów |  | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  | TAK |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK |  |
| - | Analiza odcinka ST |  |  |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin. |  | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST |  | TAK |  |
| - | Analiza arytmii |  |  |  |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK PODAĆ |  |
| - | Oddech |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. |  | TAK |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 270 mmHg |  | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. |  | TAK |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK |  |
| - | Pomiar saturacji |  |  |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) |  | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego |  | TAK |  |
| - | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |  | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK |  |
| - | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym pkt cyklu oddechowego po podłączeniu modułu kapnografii. |  | TAK |  |
| - | Pomiar CO2 |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora. |  | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru CO2: 0 – 99 mmHg |  | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru częstości oddechowej: 5 -150 odd./min. |  | TAK |  |
|  | Maksymalny czas nagrzania czujnika do pracy: 15 sekund |  | TAK |  |
| - | Pomiar CCO |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji. |  | TAK |  |
|  | Możliwość użycia zaoferowanych modułów pomiaru CCO w każdym zaoferowanym monitorze, przenoszenie i konfiguracja bez udziału serwisu i personelu technicznego szpitala. |  | TAK |  |
| - | Rozbudowa |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ICP, wyświetlanie wartości ICP oraz CPP na ekranie monitora pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia 9 lub więcej różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwane urządzenia |  | TAK/NIE PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |  | TAK |  |
| - | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Każdy zaoferowany monitor wyposażony w: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. ( do 3 odprowadzeń i do min 5 odprowadzeń ) - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 kpl. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 - mankiety dla dorosłych: 1 x standardowy, 1 x duży - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych – 1 szt. - czujnik do pomiaru saturacji (na ucho) – 1szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - rączka do przenoszenia monitora |  | TAK PODAĆ |  |
| III. | Monitor pacjenta z uchwytem umożliwiającym przenoszenie (2 szt): |  |  |  |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa-model/typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2016r. | Podać |  |  |
| - | Certyfikaty jakości |  |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| - | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Waga monitora razem z akumulatorami max. 3,6 kg | TAK |  |  |
| - | Ekran i sterowanie |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK |  |  |
| - | Zasilanie |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK |  |  |
| - | Praca w sieci |  |  |  |
|  | Monitor przygotowany do pracz w sieci. | TAK |  |  |
|  | Możliwość sprawdzenia funkcji życiowych oraz stanów alarmowych innego monitora w sieci | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wszystkich danych numerycznych z innego monitora z sieci. | TAK |  |  |
| - | Alarmy |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
| - | Zapamiętywanie danych |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru typu krzywej do zapisu w funkcji „holterowskiej” | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK |  |  |
|  | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 120 godzin. | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |  |
| - | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych. | TAK |  |  |
| - | Analiza odcinka ST |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK |  |  |
| - | Analiza arytmii |  |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK |  |  |
| - | Oddech |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. dla wszystkich kategorii wiekowych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą | TAK |  |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK |  |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego. Wynik pomiary wywołanego przez tą funkcję jest automatycznie zaznaczony w tabeli przeglądów NIBP. | TAK |  |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
| - | Pomiar saturacji |  |  |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. | TAK |  |  |
|  | Wodoszczelny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK |  |  |
| - | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. | TAK |  |  |
|  | Akcesoria: W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
| - | Rozbudowa |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy do bezprzewodowej współpracy z centralą systemu monitorowania. | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK |  |  |
| - | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Akcesoria na każdy monitor: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - Mankiet średni 1szt. - - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt - Wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. - Wózek wraz z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |

|  | Gwarancja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego | Warunki bezwzględnie wymagane | Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy): |
|  | Okres pełnej gwarancji (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego). | min. 24 miesięcy |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h |  |  |
|  | czas skutecznej naprawy do 3 dni, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 8 lat |  |

Uwaga!

Oferent wypełnia Kolumny:

Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać: TAK lub NIE) oraz podać zakresy lub opisać oferowany przez Wykonawcę parametr)

Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy):

.............................................. 				.....................................................................

miejscowość,  data						Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy