# Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W poniższej części Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić (dla Pakietów objętych ofertą) kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Parametry oferowanego urządzenia winny zostać potwierdzone w załączonym do Oferty dokumencie (specyfikacji technicznej, materiałach informacyjnych, katalogu itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1  dla Pakietów objętych ofertą i załączyć go do OFERTY. Dla Pakietów nieobjętych ofertą Wykonawcy pozostawić miejsca niewypełnione, bądź usunąć treść dotyczącą Pakietu nie objętego ofertą.

# Pakiet nr 1 - MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NACZYŃ SANITARNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 2     szt.

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia w dostarczonym wraz z myjnią stelażu : jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki lub miska do mycia chorych o średnicy min. 34 cm. | Tak (podać) |  |
|  | Bezpieczny i higieniczny przebieg procesu: opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi komory, płukanie i mycie naczyń, schładzanie wodą, suszenie | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo. | ### Tak (podać) |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane: ręcznie lub automatycznie | (podać) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość do 460mm, - szerokość 600 mm, - wysokość do 1800mm. | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń . | Tak |  |
|  | Minimalna objętość komory myjącej 58 dcm3 | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących – minimalnie 11 dysz z czego 4 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | Tak (podać) |  |
|  | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,8 kW | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary | Tak (podać) |  |
|  | Moc znamionowa maksymalnie 5,0 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 3,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Dezynfekcja termiczna w temp. powyżej 90 oC | Tak |  |
|  | Jedna pompa dozująca płynny środek odkamieniający dla wytwornicy pary. | Tak |  |
|  | Druga pompa dozująca płynny środek myjący wspomagający proces mycia. | Tak |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Pompy dozujące płynne środki chemiczne (do mycia i odkamieniania) z dozowaniem automatycznym, pełna kontrola ilości tak podawanych środków chemicznych | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Systemy oszczędzające zużycie wody, energii elektrycznej i detergentów | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Skuteczna izolacja termiczna komory myjącej i drzwi | Tak (podać) |  |
|  | Przynajmniej dwulinijkowy wyświetlacz tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz ewentualnych błędach. | Tak (podać) |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie 60 do 6000. |  |  |
|  | Minimalnie trzy programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny. | Tak (podać) |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami, 3 miski do mycia chorych i 5 kaczek oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego. | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak (załączyć kopię certyfikatu) |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE. | Tak. (załączyć kopię certyfikatu CE) |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak. podać |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy oraz przeszkolenie personelu technicznego technicznej obsługi dostarczanego urządzenia dopuszczonej przez Producenta. Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia: - budowa i działanie urządzenia, - postępowanie w przypadku awarii sygnalizowanych kodami alarmowymi, | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 1:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych z wyposażeniem | 2 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Pakiet nr 2 - MYJNIA DO OBUWIA OPERACYJNEGO

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     szt.

Producent:  ...................................

Model/Typ: ..................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
| 2. | Dezynfektor medyczny | Tak |  |
| 3. | Producent, model/typ, rok produkcji 2017 | Tak (podać) |  |
| 4. | Urządzenie wolnostojące lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowe ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | Tak |  |
| 5. | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (załączyć deklarację producenta i jednostki notyfikowanej) | Tak (załączyć kopię deklaracji) |  |
| 6. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21 | Tak (załączyć kopię deklaracji) |  |
| 7. | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 8. | drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego | Tak |  |
| 9. | Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym min. 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) | Tak |  |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN | Tak |  |
| 11. | Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody | Tak |  |
| 12. | Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych | Tak |  |
| 13. | 1 kosz dolny (laweta) | Tak |  |
| 14. | Pojemność na jeden wsad min. 10 par butów w rozmiarze 48 | Tak |  |
| 15. | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach lub dolnej części komory mycia na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg) | Tak (podać umiejscowienie zasobnika) |  |
| 16. | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na środek neutralizujący | Tak |  |
| 17. | 2 pompy do płynnych środków chemicznych | Tak |  |
| 18. | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty | Tak |  |
| 19. | Min. 5 stałych programów fabrycznych mycia butów operacyjnych | Tak (podać ilość programów) |  |
| 20. | Czas trwania programu mycia i dezynfekcji butów nie dłuższy niż 30 min. | Tak |  |
| 21. | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | Tak |  |
| 22. | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | Tak |  |
| 23. | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną | Tak |  |
| 24. | Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego | Tak |  |
| 25. | Złącze optyczne do celów serwisowych | Nie |  |
| 26. | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność 500l/min. | Tak |  |
| 27. | Grzałki poza komorą mycia. | Nie |  |
| 28. | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny) | Tak |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. | Tak |  |
| 30. | Minimum potrójny system filtrowania roztworu myjącego: z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła. | Tak (podać ilość filtrów i wymienić jakie) |  |
| 31. | Wymagane przyłącza wodne: |  |  |
|  | 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 wąż ciśnieniowy DN10, gwint 3/4 cala) | Tak |  |
|  | 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa), zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717, wąż ciśnieniowy DN10, gwint 3/4 cala) | Tak |  |
| 32. | Urządzenie nie wymagające podłączenia wody demineralizowanej | Tak |  |
| 33. | Zasilanie elektryczne - 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A, | Tak |  |
| 34. | Całkowita moc 7,0 -9,0kW | Tak |  |
| 35. | Wymiary komory mycia: min. 500x500x500 mm (sxgxw) | Tak |  |
| 36. | Wymiary zewnętrzne: max. 600x605x850 mm (sxgxw) | Tak |  |
| Wyposażenie : |  |  |  |
| 37. | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego - szt. 1 | Tak |  |
| 38. | ładowność wózka min. 10 par butów | Tak |  |
| 39. | możliwość mycia butów w rozmiarach do 48 | Tak |  |
| 40. | wykonanie: stal kwasoodporna | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 41. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 42. | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 43. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak. podać |  |
| 44. | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy oraz przeszkolenie personelu technicznego technicznej obsługi dostarczanego urządzenia dopuszczonej przez Producenta. Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia: - budowa i działanie urządzenia, - postępowanie w przypadku awarii sygnalizowanych kodami alarmowymi | TAK |  |
| 45. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
| 46. | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 47. | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 48. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy dla  Pakietu nr 2:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Myjnia do obuwia operacyjnego | 1 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Pakiet nr 3 - MYJKA CIŚNIENIOWA DO MYCIA PIANĄ AKTYWNĄ I ŚRODKAMI DEZYNFEKCYJNYMI

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     szt.

Producent:  ...............................

Model/Typ: ...............................

Rok produkcji  ……………………..r.

Myjka ciśnieniowa do mycia pianą aktywną i środkami dezynfekcyjnymi w pomieszczeniu mycia wózków bloku operacyjnego

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Producent, model/typ, rok produkcji 2017 | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć kopię deklaracji CE) | Tak (załączyć kopię deklaracji) |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do ręcznego mycia i płukania powierzchni z jednoczesnym dokładnym dozowaniem środka myjąco-dezynfekcyjnego w postaci piany aktywnej lub natrysku. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Możliwość predefiniowania stężenia środka chemicznego | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego przełączania na funkcję płukania lub mycia i dezynfekcji za pomocą przełącznika | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wymienne dysze dozujące środek chemiczny lub detergent roztworu myjąco-dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed cofnięciem się roztworu chemicznego do instalacji wodnej | Tak |  |
|  | Ilość dozowanych środków: 2 | Tak |  |
|  | Zasilanie wodą zimna /ciepła z instalacji | Tak |  |
|  | Przepływ wody podczas mycia : ok. 10 l/min (+/- 1 litr) | Tak |  |
|  | Przepływ wody podczas płukania : ok. 18 l/min (+/- 1 litr) | Tak |  |
|  | Zakres stężeń H2O: środek chemiczny 10:1 - 500:1 | Tak |  |
|  | Pistolet uniwersalny z wężem o długości min. 3 metra (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Kosz do podwieszania pojemnika ze środkiem chemicznym | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak. podać |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy oraz przeszkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie technicznej obsługi dostarczanego urządzenia dopuszczonej przez Producenta. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Myjka ciśnieniowa do mycia pianą aktywną i środkami dezynfekcyjnymi | 1 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy