........................ , dnia ..............

..............................

/pieczęć Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

OFERTA

- Ja(My) niżej podpisany(i) ..................................................................................................................

- działając w imieniu i na rzecz ...........................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

- Numer NIP  …………………...………………… Adres e-mail  ………......................…………………

- Numer telefonu  ……………………...………….  Numer faksu  …………..............…………………..

odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami),

„Dostawa zmywarko-dezynfektora do naczyń kuchennych”

oferuję/my wykonanie zadania objętego zamówieniem na następujących warunkach:

- CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………………  zł

- Słownie wartość brutto zł: ……………………………………………………………………

- w tym VAT ......... %  ....................................... zł

- Zobowiązania Wykonawcy:

  - Zobowiązujemy się dostarczyć Urządzenie do mycia i dezynfekcji  naczyń do kuchni oddziałowej z programami zgodnymi z wymogami RKI  firmy ...................... *   model/ typ....................... * zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w zapytaniu ofertowym o następujących parametrach:

* uzupełnić

| Lp | Wymagane parametry urządzenia | Parametr graniczny Tak lub Nie | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać: TAK lub NIE) oraz podać zakresy lub opisać oferowany przez Wykonawcę parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zmywarko-dezynfektor do naczyń kuchennych |  |  |
| 1 | Model/typ | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21 | Tak |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2017 | Tak |  |
| 6 | Wolnostojąca, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | Tak |  |
| 7 | Zmywarka z systemem mycia świeżą wodą (bez recyklingu wody) | Tak |  |
| 8 | Zmywarka nie wymagająca wstępnego umycia bardzo zabrudzonych naczyń | Tak |  |
| 9 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 10 | Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia | Tak/Nie |  |
| 11 | Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym min. 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych zmywarki poprzez kod PIN | Tak |  |
| 12 | Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody | Tak/Nie |  |
| 13 | Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków - detergentu i nabłyszczacza (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych | Tak/Nie |  |
| 14 | Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem) | Tak |  |
| 15 | 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 5cm), 1 kosz dolny (laweta), 2 kosze na sztućce | Tak |  |
| 16 | Wydajność na cykl przynajmniej: 32 talerze o max. średnicy 25cm, 20 kubków, 17 talerzyków małych | Tak |  |
| 17 | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach do płynnych środków nabłyszczających, 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach (lub w dolnej części zmywarki) na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg), 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na detergent myjący w proszku | Tak |  |
| 18 | 1 zewnętrzna pompa dozująca do płynnego środka myjącego z lancą dla kanistrów min. 5l | Tak |  |
| 19 | Możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej pompy dozującej do płynnego środka nabłyszczającego | Tak |  |
| 20 | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty | Tak |  |
| 21 | min. 5 stałych programów fabrycznych mycia | Tak |  |
| 22 | Najkrótszy czas trwania programu 5 minut | Tak |  |
| 23 | Program mycia 83°C, 5 min. | Tak |  |
| 24 | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 40 min. | Tak |  |
| 25 | Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego | Tak |  |
| 26 | Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h | Tak/Nie |  |
| 27 | Złącze optyczne do celów serwisowych | Tak/Nie |  |
| 28 | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce, wydajność minimum 390 l/min. | Tak |  |
| 29 | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny) | Tak |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. | Tak |  |
| 31 | system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym oraz mikrofiltrem | Tak |  |
| 32 | Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) | Tak |  |
| 33 | Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A, | Tak |  |
| 34 | Całkowita moc przyłączeniowa nie więcej niż 9kW w tym: grzałka o mocy przynajmniej 8,5kW, pompa obiegowa o mocy przynajmniej 0,4kW | Tak |  |
| 35 | Wymiary zewnętrzne: max. 600 x 600x 835-895mm (szer x głęb. x wys.) | Tak |  |
|  | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  | Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy): |
| 36 | Okres pełnej gwarancji: Zamawiający wymaga min. 24 m-ce gwarancji i rękojmi (gwarancja liczona od dnia wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego). | Tak, Podać: |  |
| 37 | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | Tak |  |
| 38 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h od zgłoszenia | Tak |  |
| 39 | czas skutecznej naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych | Tak |  |
| 40 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | Tak |  |
| 41 | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w okresie gwarancji | Tak |  |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą sprzętu) | Tak |  |
| 43 | Autoryzowany serwis na terenie RP | Tak, podać adres |  |

  - Oferowana przez nas cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przygotowania i zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oferujemy  ........ * miesiące gwarancji i rękojmi (minimum 24 miesiące) od dnia wystawienia faktury VAT wystawionej na podstawie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz zapewnimy w tym okresie pełny serwis sprzętu na swój koszt. (* wpisać oferowaną ilość miesięcy gwarancji i rękojmi).

II.	Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i zgłaszamy gotowość jego wykonania ściśle według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz, że posiada aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/ świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, wpisy do odpowiednich rejestrów (o ile są wymagane prawem).

- Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i  kompletny oraz  że będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji;

- Oświadczamy, że dostawa sprzętu do Zamawiającego nastąpi w terminie maksymalnie do ....... * tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni od podpisania umowy). (*wpisać oferowany termin dostawy)

- Oświadczamy, iż akceptujemy termin płatności za dostarczony sprzęt 60 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ..............ponumerowanych stron.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                .....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Odpis z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik)

- Opis oferowanego urządzenia w języku polskim (np. folder, ulotka lub specyfikacja techniczna itp.) potwierdzający parametry oferowanego urządzenia.

- załączyć deklarację producenta potwierdzajacą że Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG  klasa ochrony IP21