Załącznik Nr 1C do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet nr 3

W poniższej części Załącznika „1C” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy o spełnieniu warunków granicznych (wpisać: TAK / NIE)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne - punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

Pakiet nr 3

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

MOBILNEGO STOŁU OPERACYJNEGO ORTOPEDYCZNEGO

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

(sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany, rok produkcji 2017)

Ilość: 1 kpl

| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczno -funkcjonalne | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| 1 | Stół operacyjny ortopedyczny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | Tak, podać |  |  |  |
| 2 | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | Tak, podać |  |  |  |
| 3 | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | Tak |  |  |  |
| 4 | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej (dopuszcza się częściowy fartuch gumowy) | Tak |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak |  |  |  |
| 7 | Stół blokowany do podłoża poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej. | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak |  |  |  |
| 9 | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | Tak |  |  |  |
| 10 | Pilot bezprzewodowy komunikujący się ze stołem w technologii bezprzewodowej, ze wskaźnikiem naładowania baterii pilota i stołu. | Tak | komunikacja za pomocą bluetooth – 10 pkt inne – 0 pkt |  |  |
| 11 | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | Tak |  |  |  |
| 12 | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | Tak |  |  |  |
| 13 | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko - segment nożny dzielony na 2 części wzdłużnie oraz 2 części poprzecznie | Tak |  |  |  |
| 14 | Sekcja nóg składająca się z 4 części, część przednia z możliwością opuszczania do 155° oraz odchylana na boki, posiadająca mechanizm blokujący oraz podwójny system zabezpieczenia ustawienia podnóżków zabezpieczający przed przypadkowym składaniem się dolnego segmentu | Tak |  |  |  |
| 15 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak |  |  |  |
| 16 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | Tak |  |  |  |
| 17 | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | Tak |  |  |  |
| 18 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |  |  |
| 19 | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | Tak |  |  |  |
| 20 | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | Tak/Nie Podać ilość: | Brak zapamiętania ustawień – 0 pkt. Do 6 (włącznie) zapamiętanych ustawień – 5 p. Powyżej 6 zapamiętanych ustawień – 10 pkt. |  |  |
| 21 | Regulacja wysokości blatu w pozycji horyzontalnej (mierzona do górnej części blatu bez materacy) w zakresie min. od 70 do 105cm | Tak/ Podać zakres regulacji: | Zakres wymagany – 0 pkt Zakres większy niż wymagany – 10 pkt |  |  |
| 22 | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | Tak |  |  |  |
| 23 | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | Tak |  |  |  |
| 24 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° | Tak |  |  |  |
| 25 | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | Tak, podać | 280 mm – 0 pkt Większy niż 280 mm – 10 pkt |  |  |
| 26 | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | Tak |  |  |  |
| 27 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | Tak/ Nie | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 28 | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 29 | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | Tak, podać |  |  |  |
| 30 | Materac z funkcja pamięci kształtu | Tak |  |  |  |
| 31 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu | Tak | Panel sterujący od strony głowy - 5 pkt Panel sterujący od strony nóg – 0 pkt |  |  |
| 32 | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Tak |  |  |  |
| 33 | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | Tak |  |  |  |
| 34 | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | Tak |  |  |  |
| 35 | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | Tak |  |  |  |
| 36 | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | Tak |  |  |  |
| 37 | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg | Tak |  |  |  |
| 38 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólniedostępnych środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |  |
| 39 | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych | Tak/Nie | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 40 | Możliwość zastosowania wyciągu pośredniego w formie buta obejmującego stopę | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |  |
| 41 | Anestezjologiczna podpórka ręki o długości min 60 cm na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu, wyposażona w 2 pasy mocujące - 2 szt. | Tak |  |  |  |
| 42 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego posiadająca zacisk uniwersalny do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| 43 | Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków, łonowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 44 | Podparcie boczne -1 szt. | Tak |  |  |  |
| 45 | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej wraz z dołączaną regulowaną podporą – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 46 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 47 | pozycjoner pod głowę o średnicy 200 mm +/- 10 mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 48 | Pas brzuszny do mocowania pacjenta – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 49 | Uchwyt mocowany do szyny stołu służący do mocowania ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 50 | Uchwyt ręki mocowany do ramki anestezjologicznej – 1 szt | Tak |  |  |  |
| 51 | Podpora do operacji ramienia, przezierna dla promieniu RTG wraz z regulacja wysokości min. 100 mm za pomocą klamry. Możliwy obrót o 90°, wymiar podpory min. 200x250 mm. Klamra/zacisk w zestawie. | Tak |  |  |  |
| 52 | Kompletny wyciąg ortopedyczny składający się co najmniej z: - 2 wsporników belek wydłużających, - 1 regulowanego kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, - 2 butów trakcyjnych, - 2 płyt pod stopy. | Tak |  |  |  |
| 53 | Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt | Tak |  |  |  |
| 54 | Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym lub mocowanie wyciągu ortopedycznego do szyn bocznych stołu – 1 szt | Tak | Mocowanie za pomocą trzpienia – 5 pkt mocowanie do szyn – 0 pkt |  |  |
| 55 | Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt | Tak |  |  |  |
| 56 | Lekkie płyty transferowe pod nogi do ułożenia pacjenta do znieczulenia – 1 kpl | Tak |  |  |  |
| 57 | Gruba poduszka pełniąca funkcję wałka zaporowego do operacji artoskopii biodra – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 58 | Podkolannik Göpela z klamrą mocowaną do szyny bocznej – 1 szt | Tak |  |  |  |
| 59 | Podpora boczna pacjenta wyposażona w klamrę mocującą – 1szt | Tak |  |  |  |
| 60 | Profilowany materac do pozycji brzusznej - składający się z 2 sekcji o wymiarach każdej części min. 500x250x200 mm – 1kpl | Tak |  |  |  |
| 61 | Do oferty należy dołączyć oryginalne katalogi producenta w języku polskim. | Tak |  |  |  |
| 62 | Deklaracja zgodności, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |  |  |
| 63 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |
| 64 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Tak (dostarczyć przy dostawie) |  |  |  |
|  | Szkolenia i gwarancja |  |  |  |  |
| 65 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. | TAK |  |  |  |
| 66 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym. | TAK |  |  |  |
| 67 | Okres udzielonej gwarancji min. 24 | TAK, podać |  |  |  |
| 68 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 69 | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | Tak, Podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu |  |  |  |
| 70 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | Tak |  |  |  |

Max. liczba punktów jakie może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne wynosi 80 pkt.

Uwaga!

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Uwaga! Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu ze względu na fakt, iż są składane w celu oceny oferty w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Ilość (kol. C) x Cena jedn. (kol. D) |  | tj. Wartość netto (kol. E) + (Wartość netto (kol. E) x stawka VAT(kol. F) %) |
| A | B | C | D | E | F | G |
| I. | Stół ortopedyczny (kpl.) | 1 |  |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA |  |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy