# Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W poniższej części Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić  kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego. Parametry oferowanego urządzenia winny zostać potwierdzone w załączonym do Oferty dokumencie (specyfikacji technicznej, materiałach informacyjnych, katalogu itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1 i załączyć go do OFERTY - stanowić on będzie integralną część oferty Wykonawcy.

# MYJKA CIŚNIENIOWA DO MYCIA PIANĄ AKTYWNĄ I ŚRODKAMI DEZYNFEKCYJNYMI – do mycia wózków w pomieszczeniu mycia wózków bloku operacyjnego

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     szt.

Producent:  ...............................

Model/Typ: ...............................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Producent, model/typ, rok produkcji 2017 | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć kopię deklaracji CE) | Tak (załączyć kopię deklaracji) |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do ręcznego mycia i płukania powierzchni umożliwiajace dokładne dozowanie środka myjąco-dezynfekcyjnego w postaci piany aktywnej lub natrysku. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | z możliwością regulowania stężenia środka chemicznego | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego przełączania na funkcję płukania lub mycia i dezynfekcji za pomocą przełącznika | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wymienne dysze dozujące środek chemiczny lub detergent roztworu myjąco-dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed cofnięciem się roztworu chemicznego do instalacji wodnej | Tak |  |
|  | Ilość dozowanych środków: 2 | Tak |  |
|  | Zasilanie wodą zimna /ciepła z instalacji | Tak |  |
|  | Przepływ wody podczas mycia : ok. 10 l/min (+/- 1 litr) | Tak |  |
|  | Przepływ wody podczas płukania : ok. 18 l/min (+/- 1 litr) | Tak |  |
|  | Zakres stężeń H2O: środek chemiczny 10:1 - 500:1 | Tak |  |
|  | Pistolet uniwersalny z wężem o długości min. 3 metra (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Kosz do podwieszania pojemnika ze środkiem chemicznym | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy oraz przeszkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie technicznej obsługi dostarczanego urządzenia dopuszczonej przez Producenta. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy