## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy | [8 empty] | Załącznik „1A” do SIWZ
Pakiet nr 1. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową i metodą mikrorozcieńczeń (MIC)
Uwaga: Zamawiający wymaga dostawy krążków ze stałym oznaczeniem i stężeniem antybiotyku. Każda fiolka powinna być opakowana osobno, hermetycznie wraz z pochłaniaczem wilgoci. Paski pakowane pojedynczo po 10 szt. w opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Krążki do antybiogramu
1. | Amikacin a 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Amoxicillin/Clavulanic Acid a 20/10 mg | Fiol. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Ampicillin/Sulbactam a 20/10 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Ampicillin a 10 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Amoxicillin a 25 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Azithromycin a 15 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Cefadroxil a 30 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Cefaclor a 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ceftriaxone a 30 mg | Fiol. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Cefuroxime a 30 mg | Fiol. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Cephalexin a 30 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Colistin a 10 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Ciprofloxacin a 5 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Cefoxitin 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Cefoperazone/Sulbactam 105 mg | Fiol. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Chloramphenicol a 30 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Clarithromycin a 15 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Clindamycin a 2 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Cefipime 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Doxycycline a 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Erythromycin a 15 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Gentamycin a 30 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Fosfomycin 200 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Imipenem a 10 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Lincomycin a 15 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Metronidazole a 80 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Meropenen a 10 mg | Fiol. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Mupirocin a 200 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Neomycin a 30 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Norfloxacin a 10 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Oxacillin 1 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Pefloxacin a 5 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Penicillin a 10 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Pipemid Acid a 20 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Rifampicin a 5 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Streptomycin a 300 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Sulfametaxazole/ 23,75 mg Trimethropim 1,25 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Teicoplanin a 30 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Tetracycline a 30 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Ampicillin a 2 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Amoxycillin a 10 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
43. | Cefotaxime a 5 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
44. | Ceftazidime a 10 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
45. | Gentamycin a 10 mg | Fiol. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
46. | Ertapenem a 10 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
47. | Linezolid a 10 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
48. | Nalidixic Acid a 30 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
49. | Nitrofurantoin a 100 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
50. | Penicilin 1 Unit | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
51. | Phenoxymetyl Penicilin a 10 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
52. | Piperacillin a 30 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
53. | Piperacillin/Tazobsactam a 30/6 mg | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
54. | Tigeciline a 15 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
55. | Tobramycin a 10 mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
56. | Vancomycin a 5 mg | Fiol. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
57. | Fluconazole 25 mg | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
58. | Nystatin 100 jedn. | Fiol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
59. | Levofloxacin 5mg | Fiol. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
II. | Paski M.I.C. - system do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku
60 | Vancomycin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Ciprofloxacin 32-0,002 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Linezolid 256 0,016 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Amoxycillin/Clav Acid 256-0,016 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Erythromycin 256-0,016 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Penicillin 32-0,002 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Imipenem 32-0,002 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Gentamycin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Clindamycin 256-0,o15 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Meropenem 32 – 0,002 mg/ml | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Oxacillin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Teicoplanin 256 – 0,015 mg/ml | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Amikacin 256 | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Ampicillin 0,016-256 mg/ml | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Cefoxitin 0,016-256 mg/ml | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Ceftriaxone 0,016-256 mg/ml | op | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Colistin 0,016-256 mg/ml | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Colistin 0,064-1024 mg/ml | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Tigecycline 0,016-256 mg/ml | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Trimethoprim/Sulfametaxazole 0,002-32 mg/ml | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wartość netto Pakietu nr 1 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 1 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunek bezwzględnie wymagany:
Do oferty należy dołączyć pozytywną opinię KORLD dla zaoferowanych krążków oraz pasków MIC

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2. Podłoża do hodowli drobnoustrojów - płynne oraz na płytkach wraz ze szczepami wzorcowymi do kontroli jakości oraz testami do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość |  | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Podłoża (płynne), płytki z podłożem oraz szczepy wzorcowe do kontroli
1. | BHi Agar z Vancomycyną 6ml/L | Szt. | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| BHi Agar ze streptomycyną 2000 mg/L | (Jedna płytka)
BHi Agar z gentamycyną 500 mg/L
2. | Bulion Tryptonowo-Sojowy probówki po 10ml | Szt. | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Chrom Agar Candida | Szt. | 2100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Chrom Agar Orientation | Szt. | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Chrom Agar MRSA | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Cetrymide Agar/Podłoże do wykrywania Pseudomanas/ | Szt. | 1600 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Columbia Agar 5% Sheep Blood | Szt. | 14100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Enterococcosel Agar | Szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Granada Medium STR GR.B | Szt. | 1900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Haemophilus Agar/Chocolate Agar GC Base Slovitalex Haemophilis | szt. | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Mac Conkey Agar | Szt. | 12100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Mannitol Salt Agar | Szt. | 2500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Mueller Hinton II Agar | Szt. | 14100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Mueller Hinton + krew barania | Szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Neisseria Agar | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Schaedler Agar+krew+ViK T | Szt. | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17. | SS.Agar do izolacji Salmonelli i Shigelli | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Clostriudium Dificille Selective Medium | Szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
II. | Szczepy wzorcowe do kontroli jakości – pierwszy pasaż pakowane po 25 lub 10 w opakowaniu przechowywane od –20 stopni do +8 stopni C /krążki/
19. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Szt. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Escherichina Coli ATCC 25922 | Szt. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Haemophilius Influenzae NCTC 8468 | Szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 | Szt. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Staphylococcus Aureus ATCC 29213 | Szt. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Streptococcous Pneumonae ATCC 49619 | Szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Klebsiella Pneumoniae ATCC 700603 /ESBL/ | Szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Streptococcous Agalactiae ATCC 13813 | Szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Staphylococcus Aureus MRSA 43300 10 D | Szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Przewidywana ilość testów na 36 m-ce | Ilość opakowań potrzebna do wykonania testów na 36 m-ce | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 x kol.8%) | (kol.7 + kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III. | Testy i materiały zużywalne do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
28 | Zestaw Testów Meningitis Combo op. 30 testów | op. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Zestaw do barwienia metodą GRAMMA (+) | op. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | System do manualnej wstępnej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów powodujących zakażenia bakteryjne układu pokarmowego | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | System do manualnej wstępnej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów najczęściej powodujących zakażenia górnych dróg oddechowych | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | System do manualnej wstępnej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów najczęściej powodujących zakażenia ośrodkowego układu nerwowego | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | System do manualnej wstępnej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów najczęściej powodujących zakażenia ośrodkowego układu moczowo-płciowego | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Chromatograficzny szybki test służący do jakościowego wykrycia Chlamydia Trachomatis z wymazu szyjki macicy u kobiet oraz wymazu z cewki moczowej w mężczyzn | op. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych szereg minimum 29 cech biochemicznych ** | szt | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Test do identyfikacji drobnoustrojów trudnorosnących (Neisseria, Haemophilus, Moraxella) oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych ** | szt | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram ujemnych * | szt | 2400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram dodatnich * | szt | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści Streptococców * | szt | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram ujemnych w moczu** | szt | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Testy do identyfikacji grzybów | szt | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Probówki z żelem rozdzielającym do bezpośredniej inokulacji paneli do identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych posiewów krwi | szt | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne wymagane do testów
43 | Phoenix Bulion ID, 100x4,5 ml. | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Phoenix Buliony AST, AST-S 100x8 ml. | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Indykator do bulionu AST, AST-S 10x6 ml. | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Końcówki 200 ul Axygen bezbarwne, statyw, sterylne 96 szt. | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | DMACA Indole Dropper, 50x0,5 ml. | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Saline Normal probówki 5 ml Soli fizjologicznej | szt. | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0
IV. Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów.
Lp. | DZIERŻAWA APARATU | Model, rok prod. | Ilość m-cy |  | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto dzierżawy na 24 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.4 x kol. 5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol. 6 + kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Aparat do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości |  | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cieplarka laboratoryjna |  | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OGÓŁEM: pkt I,II,III,IV | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0
Wartość netto Pakietu nr 2 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 2 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Uwaga: Testy do identyfikacji i lekowrażliwości
* W przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie dysponują testami łączonymi w formacie identyfikacja + lekowrażliwość zobowiązani są do wyceny w osobnych pozycjach rozdzielnych testów stanowiących zestaw identyfikacja + lekowrażliwość.
** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów automatycznych lub manualnych do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane - podłoża:
1. | zaoferowane płytki muszą być oznaczone czytelnym nadrukiem zawierającym: nazwę, serię, godzinę rozlania, termin ważności (nadruk umieszczony na spodzie płytki),
2. | do każdego zaoferowanego podłoża chromogennnego (podłoże musi być transparentne) wymagane jest dołączenie folderu lub instrukcji (w języku polskim!) określającej, w jaki sposób interpretować wyhodowane drobnoustroje,
3. | przy każdej dostawie asortymentu podłoży z pakietu nr 2 wymagane jest równoczesne dostarczenie certyfikatu jakości dla danej partii produktu,
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz.U. 2017 poz. 211 )
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. nr 16 poz. 75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Nazwy testów oraz instrukcje używania - w języku polskim.
6. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub formie elektronicznej (CD) wraz z pierwszą dostawą odczynników
7. | Ilość opakowań określona w stosunku do ilości oznaczeń (testów) na 36 m-cy (z uwzgl. terminu ważności).
8. | Analizator skorelowany z systemem BACTEC funkcjonującym w pracownii bakteriologii Zamawiającego
9. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
10. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do Pakietu nr 2- Parametry analizatora
11. | W kolumnie: llość opakowań potrzebna do wykonania testów na 24 m-ce Wykonawcy winni określić ilość opakowań potrzebnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości oznaczeń (testów)
12. | W pozycjach 49-50 dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednią ilość wierszy niezbędnych do wyceny wszystkich materiałów oraz odczynników zużywalnych. Także w przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie dysponują testami łączonymi w formacie identyfikacja + lekowrażliwość zobowiązani są do rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej i wyceny w osobnych pozycjach rozdzielnych testów stanowiących zestaw identyfikacja + lekowrażliwość
13. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 48 h od zgłoszenia (w dni robocze).
14. | Do oferty Zamawiający wymaga dołączenia następujących załączników:
a) ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, który zapewni pełną obsługę posiadanego sprzętu
b) uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.
c) Wykazu dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211)
15. | Dostawa odczynników w temperaturze (2-8 st. C),
16. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta
17. | Wartość netto i brutto oferty (pod tabelami) należy obliczyć sumując wartości netto i brutto wszystkich zaoferowanych odczynników, testów i materiałów eksploatacyjnych oraz wartości netto i brutto rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę aparatu.
18. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

## Załącznik do pakietu nr 2
Załącznik Nr 1 do Pakietu nr 2 - Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów
W poniższej części Załącznika do Pakietu nr 2 Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanego analizatora. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny "Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE oraz Parametry oferowane (opis)":
ü kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy: TAK lub NIE” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,
ü kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Opis parametrów wymaganych” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ:
Model:
Nr seryjny:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę*
Tak/Nie
1. | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aparat najnowszy technologiczne z oferty danego producenta, rok produkcji nie starszy niż 2011r | TAK
2 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 60 stacji inkubacyjno-pomiarowych. | TAK
3 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+). | TAK
4 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów oraz dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu.off-line. | TAK
5 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez aparat) - co najmniej trzykrotny pomiar w ciągu 1 godziny. | TAK
6 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym. | TAK
7 | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów. | TAK
8 | Czas uzyskania wyniku identyfikacji (liczony od momentu inkubacji testu): 3 - 15 godzin. | TAK
9 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji testu): 6 - 13 godzin. | TAK
10 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (minimum 3, 5, 8, 9 i 10 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości - dokument producenta. | TAK
11 | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku - zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST - dołaczyć dokument producenta. | TAK
12 | System przystosowany do pracy z testami antybiogramowymi opracowanymi według zaleceń programu EUCAST v. min. 2.0. | TAK
13 | Dostępność testów do lekowrażliwości zgodnych ze standardami EUCAST - dołączyć opisy z wykazem antybiotyków oraz zakresu stężeń. | TAK
14 | Możliwość wykrycia mechanizmu opóźnionej wrażliwości drobnoustrojów na działanie poszczególnych antybiotyków - specjalne algorytmy weryfikujące i korygujące poprawność odczytu wrażliwości w czasie. | TAK
15 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01. | TAK
16 | Możliwość wykrycia różnych typów mechanizmów oporności charakterystycznych dla bakterii Gram (-) lub odpowiednio dla bakterii Gram (+) na jednym rodzaju modułu testowego - (poszczególne moduły testowe muszą posiadać możliwość wykrycia wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności dla drobnoustrojów znajdujących się w bazie taksonomicznej przypisanej dla tego modułu). | TAK
17 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca – Hyper K1 (OXY), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE (VanA, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA). | TAK
18 | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji paneli testowych z pozytywnych podłoży płynnych przy pomocy probówki z żelem separującym - dołączyć procedurę producenta. (zapewnienie ciagłości diagnostyki z posiadanym systemem do posiewu krwi BD Bactec 9050). | TAK
19 | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg CLSI i EUCAST). | TAK
20 | System ekspercki pracujący zgodnie z wymaganiami CLSI 2008 r. (możliwość bezpłatnej aktualizacji i dostosowania oprogramowania do najnowszych wymagań CLSI) | TAK
21 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z minimum pierwszego pasażu z kolekcji ATCC, w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności). | TAK
22 | Współpraca systemu do diagnostyki mikrobiologicznej z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki). | TAK
23 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych
24 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK
25 | Wliczony w dzierżawę serwis zapewniający usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. Wliczone w dzierżawę przeglądy i kalibracje aparatu zgodne z wymogami producenta. | TAK
26 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. | TAK
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
28 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK
29 | Analizator i cieplarka objęte gwarancją producenta w okresie 36 miesięcy (uwzględniająca minimum - 2 bezpłatne przeglądy aparatu w ciągu roku, bezpłatne wymiany podzespołów - coroczne przeglądy serwisowe zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury). | TAK
30 | Deklaracje CE dla analizatora – dokument na wezwanie Zamawiajaćego w trybie art. 26 ust.2. | TAK
31 | Instalacja na koszt Wykonawcy, | TAK
32 | Przy instalacji analizatora Wykonawca dołączy paszport techniczny | TAK
33 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej lub papierowej | TAK
34 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być do niego dedykowane (walidacja). | TAK
* WYPEŁNIA OFERENT Spełnienie wymagań granicznych należy potwierdzić katalogiem oraz materiałami i procedurami diagnostycznymi producenta - kopie dołączyć do oferty. Niespełnienie wymagań granicznych powoduje odrzucenie oferty

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3. Odczynniki i testy lateksowe
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Identifikacja B-Loctamasy / Nitrocefin, patyczki 100szt/op | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Katalaza odczynnik do identyfikacji | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Optochina do różnicowania pneumokoków, op /50 krążków/ | Fiol. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Osocze królicze liofilizowane /Koagulaza | Fiol. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Oxidasa-patyczki /1000szt/op/ Identyfikacja Oxydazy lub paski | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pastorex meningitis op.25 testów | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Strep Grouping kit/ zestaw do identyfikacji streptokoków/Latex, a 50 testów/op. | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Staphytest PLUS/ zestaw lateksowy do oznaczania Staphylococcus Aureus /100 | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | System do identyfikacji Bakt.gr/-/ na 24 cechy + system komputerowy (paski+odczynniki), 60 testów/op. | Op. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Test lateksowy do wykrywania streptococcus pneumonice DRY Spot Pneumo, 60 testów/op. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Salmonella test kit /latex/ Wstępna identyfikacja, 100 testów/op. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Zestaw do oznaczania białka PBP 2 /lateks/, 50 testów/op. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Zestaw do hodowli beztlenowców / torebki, saszetki/ 10szt/op | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Zestaw do hodowli w ATM CO2 / torebki, saszetki/ 20szt/op. | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Zestaw do barwienia metodą GRAMMA (+) | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | System do manualnej Identyfikacji Biochemicznej /Odczyt po 4 h/ + system komputerowy Enterobacteriaceae oraz inne pałeczki GR/-/ Oksydazo - ujemne | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | System do manualnej identyfikacji biochemicznej /Odczyt po 4h/ + system komputerowy. Niefermentujące oraz wybrane fermentujące bakterie GR/-/ nienależące do enterobacteriacea | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Testy do oznaczania karbapenemazy (5 ozn w opk.) | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Test immunochromatyczny do oznaczania 3 karbapenemaz (OXA-48, KOC,NDM) (kasetkowy) (20 ozn w opak) | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wartość netto Pakietu nr 3 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 3 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4. Testy i materiały eksploatacyjne do aparatu do diagnostyki (będącego własnością Zamawiającego)
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Testy i materiały eksploatacyjne do posiadanego aparatu do posiewu krwi Bactec 9050
1. | BBL Crystal SPEC Calibraation Kit Blonc ond Standards | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | BD Bactec Standard anaerobic F medium, 50 szt./op. | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | BD Bactec Standard F-medium / 10 aerobic/, 50 szt./op. | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | BD Bactec Peds Plus Medium, 50 szt./op. | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | BD Bactec Aerobic F-medium, 50 szt./op. | op. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | BD Bactec Anaerobic F-medium, 50 szt./op. | op. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Igły do przesiewu | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | BD Bactec – podłoże Lityc/10 Anaerobic/F | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | BD Bactec – podłoże Mycosis IC/F | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne * |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
* W pozycjach 12-14 dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednią ilość wierszy niezbędnych do wyceny wszystkich materiałów oraz odczynników zużywalnych dostosowanych proporcjonalnie do ilości testów.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4. złożenie oferty równoważnej w tym sensie, że dopuszcza zaoferowanie innych materiałów niż wyszczególnione przez Zamawiającego w tym Pakiecie pod warunkiem, że:
a) materiały te mają taki sam skład, jak materiały przedstawione w tym Pakiecie, spektrum działania identyczne, czas działania identyczny lub krótszy,
b) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie właściwych władz firmy Becton Dickinson, iż zaoferowany produkt może być stosowany bez żadnych ograniczeń w systemie BBL Crystal lub aparacie do posiewu krwi Bactec 9050 jako produkt równoważny dla produktu wymaganego przez Zamawiającego (wymagane jest podanie pełnej nazwy danego produktu firmy Becton Dickinson i pełnej nazwy produktu dlań równoważnego).
Wartość netto Pakietu nr 4 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 4 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5. Szybki test membranowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyny A i B Clostridium Difficile w próbkach kału.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Clostridium Difficile test wykrywajacy GDH oraz toksyny A i B | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Warunki wymagane:
- Opakowanie do 25 testów,
- Instrukcja w języku polskim,
- Szybki czas odczytu 25-30 minut
Test powinien spełniać następujące wymagania:
1. Test do jednoczesnego oznaczania atygenu i toksyny
2. Dozowanie do 1 studzienki
3. Kontrola dodatna w zestawie
4. Skalownie pipetki
5. Możliwość przechowywania kału do 72h (bez zamrożenia)
6. Czułość i swoistość
Wartość netto Pakietu nr 5 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 5 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6. Sprzęt jednorazowy laboratoryjny i podłoża transportowe
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7%) | (kol.6 + kol.8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ezy jednorazowe, sterylne 10 µl pakowane pojedynczo | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipety pasterowskie sterylne pakowane pojedyńczo 2ml lub 3ml | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoże transportowe do moczu 2 składnikowe – Mac Concey, Cled | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ezy bakteriologiczne z drutu konhalowego 10 ul | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ezy jednorazowe, sterylne 1 µl pakowane pojedynczo | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wartość netto Pakietu nr 6 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 6 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)