# Zał. nr 1A do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W poniższej części Załącznika nr 1A do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (wpisać TAK lub NIE oraz opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Do Oferty Wykonawca winien załączyć materiały informacyjne w języku polskim oferowanych urządzeń (w postaci np. specyfikacji technicznej, materiałów informacyjnych producenta, katalogu itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1A  i załączyć go do OFERTY – stanowi on integralną część oferty.

# APARAT DO ZNIECZULANIA z MONITOREM PACJENTA

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     kpl.

I. Aparat do znieczulania:

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

II. Monitor pacjenta:

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wpisać TAK lub NIE oraz opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Lampka na regulowanym uchwycie. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N 2 O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe (N 2O, O 2) z butli. W komplecie reduktory. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  |
|  | Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz). | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zewnętrzny przepływomierz tlenu. | TAK |  |
|  | Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) | TAK |  |
|  | # SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej | TAK |  |
|  | # UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw jednorazowych drenów dla dorosłych – minimum 25 sztuk. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | # RESPIRATOR ANESTETYCZNY # Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |
|  | # Tryby wentylacji: |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | TAK |  |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV/PS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |
|  | # Regulacje: |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | # Alarmy: |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm Apnea w aparacie | TAK |  |
|  | # POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych - w aparacie lub monitorze pacjenta. Pomiar paramagnetyczny. | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Częstości oddychania | TAK |  |
|  | Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | # Prezentacja graficzna: |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
| II | # MONITOR PACJENTA |  |  |
|  | # PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) | TAK |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym. Kompatybilność przewodów, czujników, modułów, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO 2 i N 2 O) | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z możliwością szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania przewodu zasilania. | TAK |  |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” | TAK |  |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | TAK |  |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. | TAK |  |
|  | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | POMIAR CO - możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | TRENDY | TAK |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe dla aparatu do znieczulania oraz monitora pacjenta: |  |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów medycznych w Polsce oraz Deklaracja /Certyfikat CE | TAK załączyć |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis (podać firme i adres serwisu) | Tak. podać |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

# RESPIRATOR

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     szt.

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wpisać TAK lub NIE oraz opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. Nie dopuszcza się źródła powietrza umiejscowionego na lub w podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego umożliwiającej do minimum 3 godzin niezależnej pracy aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) Zamawiający dopuszcza aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r. i używany jako wersja demonstracyjna | TAK (podać czy aparat nowy czy wersja demo) |  |
|  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel lub równoważnym | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o wentylację z obowiązkową objętością minutową typu MMV, ASV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o wentylację z uwolnieniem ciśnienia APRV | TAK |  |
|  | Regulacje: |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 1500 ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane: |  |  |
|  | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
|  | Podatność i oporność statyczna lub dynamiczna płuc | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna: |  |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym, dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
|  | Inne: |  |  |
|  | W komplecie minimum 10 zestawów składających się z jednorazowych układów pacjenta, filtra/HME oraz zastawki wydechowej | TAK |  |
|  | W komplecie nebulizator do wziewnego podawania leków | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płucko testowe | TAK |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |
|  | Polska instrukcja obsługi respiratora (z dostawą) | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów medycznych w Polsce oraz Deklaracja /Certyfikat CE | TAK załączyć |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK, |  |
|  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis (podać firme i adres serwisu) | Tak, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta | 1 kpl |  |  |  |
| 2. | Respirator | 1 szt |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy