# Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zmodyfikowany)

W poniższej części Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić (dla Pakietów objętych ofertą) kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Parametry oferowanego urządzenia winny zostać potwierdzone w załączonym do Oferty dokumencie (specyfikacji technicznej, materiałach informacyjnych, katalogu itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1 dla Pakietów objętych ofertą i załączyć go do OFERTY. Dla Pakietów nieobjętych ofertą Wykonawcy pozostawić miejsca niewypełnione, bądź usunąć treść dotyczącą Pakietu nie objętego ofertą.

# Pakiet nr 1 – Chłodziarka farmaceutyczna

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 4     szt.

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 150 l. max 170l. | Tak (podać) |  |
|  | Zakres chłodzenia max. +2 do +8ºC | Tak (podać) |  |
|  | Wnętrze i korpus wykonane z materiałów, które mogą być myte środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalu | Tak (podać materiał) |  |
|  | Drzwi standardowe nieoszklone | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz temperatury umieszczony najlepiej na froncie górnej obudowy | Tak |  |
|  | Rejestrator temperatury wraz z oprogramowaniem | ### Tak |  |
|  | Możliwy zapis maksymalnej i minimalnej temperatury. | ### Tak |  |
|  | Automatyczny zapis danych temperatury. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 610mm, - szerokość 600 mm, - wysokość 850 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Zbyt wysoka temperatura sygnalizowana alarmem | Tak |  |
|  | Zbyt niska temperatura sygnalizowana alarmem | Tak |  |
|  | Niedomknięte drzwi sygnalizowane alarmem | Tak |  |
|  | Awaria zasilania sygnalizowana alarmem | Tak |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne funkcji alarmowych. | Tak |  |
|  | Audiowizualny alarm temperatury | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia funkcji autorozmrażania | Tak |  |
|  | Równomierny rozkład temperatury we wnętrzu urządzenia | Tak |  |
|  | Chłodzenie wspomagane wentylatorem | Tak |  |
|  | Ilość półek min 3 szt. | Tak (podać) |  |
|  | Półki pełne wykonane najlepiej ze szkła hartowanego lub półki typu ruszt | Tak (podać) |  |
|  | Gniazdo do karty typu SD lub SDHC | Tak |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostawa karty pamięci, która umożliwia zapis danych o rejestrowanej temperaturze o pojemności zapewniającej możliwość zapisu danych przez min. 30 dni | Tak ( podać pojemność karty) |  |
|  | Drzwi zamykane na klucz dostarczyć min 2 szt. | Tak |  |
|  | Przy otwieraniu drzwi zapala się światło | Tak |  |
|  | Poziom hałasu: max 54 dB | Tak |  |
|  | Zasilanie 220V-240V | Tak (podać) |  |
|  | Świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu - certyfikat CE, a w przypadku gdy zaoferowany przedmiot jest wyrobem medycznym wykonawca winien złożyć Certyfikat CE dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). | Tak dołączyć dokument potwierdzający |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 mies. od daty podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia kalibrację termometrów w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji .

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 1:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna | 4 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Pakiet nr 2 - Zamrażarka

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1     szt.

Producent:  ...................................

Model/Typ: ..................................

Rok produkcji  ……………………..r.

Zamrażarka przeznaczona do przechowywania przeszczepów kostnych na Bloku operacyjnym.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Zamrażarka może być skrzyniowa albo pionowa z drzwiami (np. podblatowa) | Tak (podać) |  |
|  | Wymagana temperatura zamrażania -60 ºC (wymóg bezwzględny) | Tak (podać zakres temperatury) |  |
|  | Pojemność od 70 do max.100 litrów. | Tak (podać) |  |
|  | Zbyt wysoka temperatura sygnalizowana alarmem | Tak |  |
|  | Zbyt niska temperatura sygnalizowana alarmem | Tak |  |
|  | Alarm w formie dźwiękowej i wizualnej | Tak |  |
|  | Poziom hałasu max. 60 dB | Tak |  |
|  | Zużycie energii w ciągu roku max: 2200 kWh / rok | Tak, podać |  |
|  | System chłodzenia jednokompresorowy | Tak |  |
|  | Drzwi zamykane na klucz (dołączone klucze w ilości min. 2 szt.) | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz temperatury umieszczony na obudowie | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na środki myjące i dezynfekcyjne stosowane w szpitalu | Tak |  |
|  | Wejście do podłączenia zewnętrznych urządzeń rejestrujących np. drukarki | Tak, podać rodzaj wejścia |  |
|  | Zasilanie 220V-240V | Tak (podać) |  |
|  | Świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu - certyfikat CE, a w przypadku gdy zaoferowany przedmiot jest wyrobem medycznym wykonawca winien złożyć Certyfikat CE dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). | Tak dołączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 mies. od daty podpisania protokołu odbioru | Tak (Podać) |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia kalibrację termometrów w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy dla  Pakietu nr 2:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zamrażarka | 1 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy