Załącznik Nr 2E do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 5

Wózek do  transportu chorych w pozycji leżącej

W poniższej części Załącznika „2E” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego wózka wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany- opisać:” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pakiet obejmuje:

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej - 6 szt

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | 6 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | ## Wyroby fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r. | Tak |  |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm | ### Tak |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65° | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 900 mm | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona po obu stronach wózka albo od strony nóg pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min 20° | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12° | TAK, podać |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy min 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 250 kg potwierdzona stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą (załączyć stosowny dokument) | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka: | TAK |  |
|  | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 60% długości leża. | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 haczyki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Materac o grubości 7 cm w wodoszczelnym pokrowcu z wytrzymałego materiału odpornego na uszkodzenia i dezynfekcję, wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 dla producenta (lub równoważne) – dołączyć do oferty | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | TAK. podać |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK, wskazać serwis: |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności /Certyfikat CE

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

- Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych

- Certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485;2003 (lub równoważne) dla producenta

- dokument niezależnej jednostki badawczej potwierdzający dopuszczalne obciążenie robocze wózka

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt e) jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy