SPZOZ_NT/DZP/PN/01/2018

Załącznik nr A.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2   Kardiomonitor – 8 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Kod CPV: 33195000-3 System monitorowania pacjentów

33195100-4 Monitory

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 ………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| Lp | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Parametry ogólne |  |  | x |
| 1 | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Konstrukcja dostarczonego monitora zapewnia możliwość jednoczesnego monitorowania min. EKG, SpO2, NIBP, IBP, CO2, 2 x Temp. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Tryb „Stand by” | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Funkcja „stoper” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran |  |  | x |
| 8 | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  | 13 krzywych – 0 pkt 14 krzywych i więcej - 10 pkt |
| 10 | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK/NIE PODAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa |  |  | X |
| 15 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Obsługa bez użycia pokrętła. | TAK/NIE PODAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Zasilanie |  |  | X |
| 18 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Czas ładowania akumulatora: do 2,5 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w sieci |  |  | X |
| 21 | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk. | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 24 | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy |  |  | X |
| 25 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ |  | Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min 4 krzywymi – 10 PKT Spełnienie wymagań – 0 PKT |
| 29 | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  | X |
| 31 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 32 | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  | Jednoczasowa prezentacja 5 parametrów – 0 pkt 6 i więcej – 10 pkt |
| 33 | Funkcja „holterowska” min. 3 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK PODAĆ |  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 10 PKT Spełnienie wymagań – 0 PKT |
| 34 | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 35 | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar EKG |  |  | X |
| 36 | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 37 | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. Możliwość wydruku raportu 12 odprowadzeniowego EKG na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 38 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 39 | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 40 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
| 44 | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza odcinka ST |  |  | X |
| 42 | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 43 | Trendy ST z min. 24 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |
| 44 | Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK |  | Zakres pomiarowy ST min.: -25 ÷ (+)25 mm. – 10 PKT spełnienie wymagań – 0 pkt |
| 45 | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza arytmii |  |  | X |
| 46 | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Oddech |  |  | X |
| 47 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 48 | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK |  | Bez punktacji |
| 49 | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  | X |
| 50 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 51 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 52 | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
| 53 | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP. | TAK |  | Bez punktacji |
| 54 | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  | Bez punktacji |
| 55 | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem | TAK |  | Bez punktacji |
| 56 | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar saturacji |  |  | X |
| 57 | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  | Bez punktacji |
| 58 | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  | Bez punktacji |
| 59 | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI) | TAK |  | Bez punktacji |
| 60 | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar CO2 |  |  | X |
| 61 | Pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. | TAK |  | Bez punktacji |
| 62 | Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 63 | Pomiar możliwy max. 6 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar IBP |  |  | X |
| 64 | Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 65 | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 66 | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  | Bez punktacji |
| 67 | Możliwość rozbudowy o pomiar ICP i CPP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar temperatury |  |  | X |
| 68 | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  | Bez punktacji |
| 69 | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  | Bez punktacji |
| 70 | Zakres pomiarowy, min.: 0 – 45 [°C] | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  | X |
| 71 | Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Pomiar z koniecznością prezentacji wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora i zapisu trendów w kardiomonitorze. Pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów: CCO, CCI, SVV, SV, SVI, SVR, SVRI. | TAK |  | Bez punktacji |
| 72 | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. | TAK PODAĆ PRODUCENTÓW |  | Możliwość podłączenia 5 różnych producentów respiratorów – 0 pkt 6 respiratorów – 5 pkt 7 i więcej – 10 pkt |
| 73 | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie systemu oferowanych monitorów pacjenta |  |  | X |
| 74 | monitory wyposażone w: - Kabel EKG dla dorosłych x 8 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 8 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 8 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych – 24 szt. ( w 3 różnych rozmiarach) - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 8 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 8 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 8 szt. - moduł pomiaru IBP x 1 szt. - wózek mobilny x 5 szt. | TAK PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 75 | Moduł pomiaru kapnografii x 2 szt. na cały system monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
| 76 | Zestaw jednorazowych adapterów do pomiaru CO2 u pacjentów zaintubowanych - min. 90 sztuk na cały system monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | GWARANCJA |  |  |  |
| 77. | Gwarancja – min 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | SERWIS |  |  |  |
| 78. | Serwis autoryzowany przez producenta (podać nazwę i adres) | TAK / PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 79. | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max. 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |
| 80. | Czas usunięcia awarii (w dni robocze)max.2 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 81. | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji – 5 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 82. | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 | TAK |  | Bez punktacji |
| 83. | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później | TAK |  | Bez punktacji |
| 84. | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 85. | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 86. | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |
| 87. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | TAK |  | Bez punktacji |
| 88. | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 80 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kardiomonitor Nazwa/typ: ………………………….. Producent: | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy