SPZOZ_NT/DZP/PN/01/2018

Załącznik nr A.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3    Respirator – 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Kod CPV:  33157000-5 urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157400-9 medyczna aparatura oddechowa

- Typ/nazwa ........................................................

- Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 ………………

- Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| Lp. | PARAMETR | Parametr graniczny | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Oznaczenie znakiem CE | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum 3 godzin pracy niezależnej od sieci elektrycznej | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel, DuoPAP | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK/NIE TAK, we wszystkich trybach wentylacji – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja z obowiązkową objętością minutową typu MMV lub ASV | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryb wentylacji APRV | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami minimum 55 l/min | TAK/NIE TAK – wysokie przepływy od 51-54 l/min – 5 pkt TAK – wysokie przepływy 55 i więcej l/min – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna adaptacja przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością typu AutoFlow | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie powyżej 200 l/min | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 60 [%] | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
|  | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora | TAK |  |
|  | Zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK /podać 12” – 0 pkt 15” – 5 pkt 17” – 10 pkt |  |
|  | Inne |  |  |
|  | W komplecie 25x jednorazowy układ pacjenta, 50x filtr HME oraz 10x jednorazowa zastawka wydechowa | TAK |  |
|  | 5x Czujnik przepływu do dezynfekcji |  |  |
|  | Możliwość doposażenia respirator w mobilny system zaopatrzenia w tlen, min 2 butle. Uchwyt sprzęgany z respiratorem, certyfikowany przez producenta respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia respiratora w uchwyt łączący respirator z łóżkiem pacjenta | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płucko testowe | TAK |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparat. W komplecie instrukcja obsługi po polsku | TAK |  |
| - W | W komplecie maska pełnotwarzowa roz. L i XL do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące, | TAK / PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)) max.24 godz | TAK |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 w dni robocze |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 2 dni. | TAK |  |
|  | wymiana na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonego urządzenia (minimum po 1 przeglądzie na koniec każdego roku gwarancji, chyba że producent urządzenia zaleca częstsze przeglądy – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta). Każdy przegląd zakończony odpowiednim wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 5 | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 | TAK |  |
|  | Serwis Urządzenia jedynie poprzez osoby posiadające uprawnienia wymagane przez producenta Urządzenia | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany przez producenta (podać nazwę i adres) | TAK, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 5 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | TAK |  |
|  | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK, dołączyć do oferty |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 80 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Respirator Nazwa/typ : .…………………… Producent: ……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................                                          	……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy