SPZOZ_NT/DZP/PN/01/2018

Załącznik nr A.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 - aparat RTG z ramieniem C do zabiegów ortopedycznych – 1 szt

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33111000-1 aparatura rentgenowska

33111400-5 urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji 2018r. …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | #### Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Generator |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  | x |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  | X |
|  | Generator wysokiej wydajności oferujący szeroki zakres prądowy, moc generatora min. 2,0 kW | min. 2 kW |  | X |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości dla całego zakresu pracy generatora i programów pracy | ≥ 38 kHz |  | 38 kHz – 0 pkt 39kHz – 5 pkt 40 i więcej – 10 pkt |
|  | Prąd fluoroskopii impulsowej | ≥ 10mA |  | X |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  | X |
|  | Prąd radiografii cyfrowej | ≥ 20 mA |  | X |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii | ≥ 50% |  | 50% - 0 pkt 51-59 % - 5 PKT 60% i więcej- 10 pkt |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | ≥40-110 kV |  | X |
|  | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | Tak |  | X |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie | ≥ 20 pulsów/s |  | 20 p/s – 0 pkt 21-24 p/s – 5 pkt 25 i więcej p/s – 10 pkt |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie | ≥10-25ms |  | X |
|  | Automatyka AEC | Tak |  | x |
|  | Specjalistyczny program dedykowany do zabiegów ortopedycznych samoczynnie redukujący lub zwiększający ilość pulsów fluoroskopii w zależności od tego czy obiekt obrazowany jest statyczny czy też porusza się | Tak |  | X |
| II. | Lampa rtg |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą | Tak |  | X |
|  | Totalna filtracja | ≥ 3,7 mm Al. ( w tym m.in. 0,1 Cu) |  | 3,5 mmAl – 0 pkt 3,6 -3,8 – 5 pkt 3,9 i więcej – 10 pkt |
|  | Wymiary ogniska dla fluoroskopii, radiografii cyfrowej i konwencjonalnej | max. 0,6 mm |  | X |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 50 kHU |  | X |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | > 1120 kHU |  | X |
|  | Szybkość chłodzenia anody | > 50 kHU/min |  | X |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka | ≥ 30kHU/min |  | 30kHU/min – 0 pkt 31 -34 – 5 pkt 35 i więcej -10 pkt |
|  | Kolimator typu IRIS | Tak |  | X |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | X |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania na monitorach głównych z podglądem krawędzi kolimacji | Tak |  | x |
| III. | Wózek z ramieniem C |  |  |  |
|  | Ramię C wyważone w każdej pozycji ( po zwolnieniu hamulców ramię pozostaje w stabilnej pozycji w dowolnym położeniu) | Tak |  | X |
|  | Głębokość ramienia C | ≥ 68 cm |  | X |
|  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | > 75 cm |  | X |
|  | Odległość SID | ≥ 97 cm |  | X |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20 cm |  | 20 cm – 0 pkt 21 cm – 5 pkt 22 cm – 10 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |  | X |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) | ≥20˚ |  | X |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  | X |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | > ±220° |  | X |
|  | Zakres ruchu orbitalnego | ≥130° |  | 130° – 0 pkt 131°- 134°– 5 pkt 135°i więcej – 10 pkt |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  | X |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | X |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami. Możliwość blokowania hamulca w dowolnym ustawieniu kół. | Tak |  | X |
|  | Pedał sterujący pracą koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych. | Tak, podać |  | X. |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  | X |
|  | Pozycjoner laserowy od strony wzmacniacza obrazu | Tak |  | X |
| IV. | Wzmacniacz obrazu |  |  |  |
|  | Średnica nominalna | min 9” |  | X |
|  | Liczba pól obrazowych (ZOOM optyczny) | min 3 |  | X |
|  | Rozdzielczość kamery CCD ( nie dopuszcza się kamery CMOS) | ≥1024 x 1024 |  | x |
|  | Głębia obrazu | ≥ 12 bit |  | X |
|  | System automatycznego doboru dawki promieniowania. W celu redukcji dawki wielopolowy preskaning (z całej powierzchni wzmacniacza obrazu) obszaru badanego i doboru dawki na poszczególnego pola system | Tak |  | X |
| V. | Monitor, tor wizyjny |  |  |  |
|  | Liczba monitorów | ≥ 2 |  | X |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku | Tak |  | x |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: | LCD TFT min. 19" |  | 19” – 0 pkt 20-21 – 5 pkt 22i więcej - 10 pkt |
|  | Możliwość prezentacji jednoczasowo obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości | Tak |  | x |
|  | Luminacja monitorów | 800cd/m2 |  | x |
|  | kontrast min 800:1 | Tak |  | x |
|  | Kąt widzenia | (obrazu min. 175°) |  | X |
|  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  | X |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak |  | X |
|  | Matryca obrazu podczas procesingu | min. 1024 x 1024 pikseli |  | x |
|  | skala szarości | ≥ 16 bit |  | 16 bit – 0 pkt 17-20 bit – 5 pkt 21 i więcej – 10 pkt |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym | ≥ 10 000 obrazów |  | X |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania, | Tak |  | X |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie bezstratnym min. TIFF oraz JPG oraz DICOM na nośnikach USB | Tak |  | X |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) oraz autotransfer obrazu z możliwością włączania funcji I wyłączania w zależności od potrzeb | Tak |  | X |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  | X |
|  | ZOOM min. x 4 | Tak |  | X |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  | X |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  | X |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  | X |
|  | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali | Tak |  | X |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  | X |
|  | Minimum 2 monitory kolorowe realizujący podgląd żywego obrazu dla technika z funkcją dotykowego sterowania blendami, funkcjami generatora, obrotem obrazu, regulacja WINDOWING, i formatem kamery oraz z opcją sterowania parametrami generatora, realizowana dotykowo z pozycji monitorów. Umieszczony co najmniej na wózku ramienia C i stacji monitorowej | Tak |  | X |
| VI. | Wyposażenie i inne wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Videoprinter na papier min. 210 mm wbudowana w stację monitorową, drukowanie obrazów bezpośrednio z pamięci aparatu lub obrazów LIVE bez konieczności zapisywania lub przenoszenia obrazu do pamięci | Tak |  | X |
|  | Fartuchy ochronne rtg – 4 sztuki ( 2krótkie + 2 długie) | Tak |  | x |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R) dostarczona wraz z dostawą aparatu. | TAK |  | X |
|  | Przeprowadzenie ( na koszt wykonawcy) testów akceptacyjnych , specjalistycznych aparatu przez cały okres gwarancji | TAK |  | X |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu | Tak |  | x |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego (ok. 10 osób) W pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkownika oraz wystawienie stosownych zaświadczeń/certyfikatów. | TAK |  | X |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK |  | x |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań. W przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy. | TAK |  | x |
|  | WARUNKI SERWISOWE, TERMIN DOSTAWY |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać |  | X |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres |  | X |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  | X |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak |  | X |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK |  | X |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK |  | X |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK |  | X |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, |  | X |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty |  | X |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty |  | X |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 90 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat RTG z ramieniem C Nazwa/typ: ………………………….. Producent: | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy