Załącznik nr A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

VIDEODUODENOSKOP - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33168100-6 endoskopy

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji 2018r. …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE |  |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEODUODENOSKOP x 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Producent |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 4 |  | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm |  | Tak |  |  |
| 5 |  | Średnica zewnętrzna wziernika – max. 14 mm |  | Tak |  |  |
| 6 |  | Optyka boczna z odchyleniem minimum 8 º |  | Tak |  |  |
| 7 |  | Pole widzenia minimum 100 º |  | Tak |  |  |
| 8 |  | Głębia ostrości min. 4 – 60 mm |  | Tak |  |  |
| 9 |  | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: góra – min. 120º, dół 90º, lewo – 90º, prawo – 110º |  | Tak |  |  |
| 10 |  | Długość robocza minimum 1250 mm |  | Tak |  |  |
| 11 |  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych |  | Tak |  |  |
| 12 |  | Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora |  | Tak |  |  |
| 13 |  | Videoduodenoskop kompatybilny z procesorem obrazu EPX-4450 będącym na wyposażeniu placówki jak i z oferowaną myjnią endoskopową |  | Tak |  |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oferent / Producent |  |  | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2017/2018 |  |  | TAK |  |  |
| 5. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Myjnia na dwa endoskopy |  |  | Tak |  |  |
| 7. | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  | Tak |  |  |
| 8. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - płukanie alkoholem kanałów - suszenie |  |  | Tak |  |  |
| 9. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. |  |  | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów |  |  | Tak |  |  |
| 12. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  | Tak |  |  |
| 13. | Dozownik płynu detergentu min 1 litr |  |  | Tak |  |  |
| 14 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  | Tak |  |  |
| 15. | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany |  |  | Tak |  |  |
| 16 | Panel sterujący w języku polskim |  |  | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  | Tak |  |  |
| 18. | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji |  |  | Tak |  |  |
| 19. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  | Tak |  |  |
| 20. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej |  |  | Tak |  |  |
| 21 | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych |  |  | Tak |  |  |
| 22. | Posiada dodatkowy system filtracji wody |  |  | Tak |  |  |
| 23. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji |  |  | Tak |  |  |
| 24. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody |  |  | Tak |  |  |
| 25 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  | Tak |  |  |
| 26. | Wbudowany tester szczelności endoskopu |  |  | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. |  |  | Tak |  |  |
| 28. | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego |  |  | Tak |  |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy |  |  | Tak |  |  |
| 30. | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół |  |  | Tak |  |  |
| 31. | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu |  |  | Tak |  |  |
| 32. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim |  |  | Tak |  |  |
| 33. | System identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) |  |  | Tak |  |  |
| 34 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) |  |  | Tak |  |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Podać adres |  |  |
| 36 | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące ( ocena zgodnie z zapisami SIWZ) |  |  | podać |  |  |
| 37 | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) |  |  | Tak |  |  |
| 38 | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od zgłoszenia; |  |  | Tak |  |  |
| 39 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  | Tak |  |  |
| 40 | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później |  |  | Tak |  |  |
| 41 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia |  |  | Tak |  |  |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | Tak |  |  |
| 43 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |  |  | TAK - dołączyć do oferty |  |  |
| 44 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta |  |  | TAK - dołączyć do oferty |  |  |
| 45 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  | Tak |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN |  | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Videoduodenoskop Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................                    			  	 ...................................................

miejscowość, data		              			                  	 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy