Załącznik nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Nr 1

(zmodyfikowany)

Część obejmuje dostawę następującego sprzętu:

A. MIKROSKOP OPERACYJNY DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH - 1 szt.

B. MIKROSKOP OPERACYJNY DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH - 1 szt.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  	33162100-4  Urządzenia używane na salach operacyjnych

38510000-3  Mikroskopy

51410000-9  Usługi instalowania sprzętu medycznego

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Na potwierdzenie parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta (katalogi, foldery, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta).

LEGENDA:

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK, podać (opisać) -  należy potwierdzić wpisując Tak oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia;

- W przypadku gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: Tak/Nie: oznacza to, że dany parametr jest punktowany i oferta otrzyma ilość punktów określoną za zaoferowanie danego parametru.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametr oceniany - PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca obowiązkowo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. MIKROSKOP OPERACYJNY DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia urządzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2018 | Tak, podać |  |  |
|  | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie halogenowe lub xenonowe (główne i zapasowe) | Tak, podać | oświetlenie główne xenonowe – 10 pkt oświetlenie główne halogenowe – 0 pkt |  |
|  | Moc źródła światła głównego ≥ 100 W | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowane zapasowe źródło światła o mocy ≥ 100 W | Tak, podać |  |  |
|  | System automatycznej wymiany przepalonej żarówki bez udziału personelu operacyjnego | Tak/Nie (podać) | automatyczna zmiana źródła światła w przypadku przepalenia żarówki: Tak – 15 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
|  | Blokada unieruchamiająca koła podstawy jezdnej statywu z zabezpieczeniem przed najechaniem na kabel | Tak |  |  |
|  | Sprzęgła elektromagnetyczne mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Pokrętło do ustawienie limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterujący mikroskopu zintegrowany ze statywem | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | Tak |  |  |
|  | Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu ≥ 12,5 x | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) ≥ (+5 do –5) | Tak, podać |  |  |
|  | Tubus uchylny w zakresie: ≥ 1700 | Tak, podać | Tubus uchylny w zakresie: 1700-1740 - 0 pkt 1750-1790 - 5 pkt 1800 i więcej – 10 pkt |  |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu | ### Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany system zoom ≥ 1:6 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany zoom w przypadku braku zasilania | Tak |  |  |
|  | Zmiana parametru zoom poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | Tak |  |  |
|  | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie ≥ 207 do 400 mm | Tak, podać | W zakresie wymaganym – 0 Pkt zakres powyżej 400mm – 10 pkt |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany focus (ogniskowej) w przypadku braku zasilania | Tak |  |  |
|  | Zmiana parametru focus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany pozycji rękojeści mikroskopu | Tak/Nie | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zmiany szybkość działania funkcji zoom | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości działania funkcji focus | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Rodzaje innych układów sterowanych z rękojeści | podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy mikroskopu z laserami chirurgicznymi | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania indywidualnych ustawień mikroskopu dla operatorów | TAK |  |  |
|  | Możliwość zawężania oświetlanego pola | Tak / podać min. średnicę spotu |  |  |
|  | Zakres pochylenia głowicy mikroskopu min. 1400 | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyważanie wszystkich ruchów głowicy mikroskopu z możliwością jego przeprowadzenia przez użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Zasięg mikroskopu minimum 1600 mm licząc od osi statywu do osi głowicy | Tak/podać zasięg |  |  |
|  | Zakres ruchu głowicy mikroskopu od pozycji horyzontalnej w górę i dół: w górę min. 400mm w dół min. 320 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowany filtr bezczerwienny | Tak/Nie (podać) |  |  |
|  | Tor wizyjny z kamerą full HD o wbudowanym apochromatycznym obiektywie, wyposażonym w przesłonę irysową (lub z automatyczną, cyfrową przesłoną irysową), z monitorem LCD HD min. 21” | TAK/opisać |  |  |
| B. MIKROSKOP OPERACYJNY - DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Statyw jezdny z 4 kołami skrętnymi, każde wyposażone w oddzielny hamulec | Tak |  |  |
| 6 | System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej | TAK/NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 7. | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie | TAK/NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 8. | Oświetlenie LED o temperaturze barwowej ok. 4500 K . Czas pracy minimum 30 000 godzin | Tak, podać |  |  |
| 9. | Źródło światła LED w głowicy mikroskopu. | Tak |  |  |
| 10. | Filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego | TAK/NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 11. | Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem działający w zakresie min. 40 x 40 mm | Tak, podać |  |  |
| 12. | Bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY | Tak |  |  |
| 13. | Apochromatyczna optyka układu optycznego (zoom + obiektyw + okulary) | Tak |  |  |
| 14 | 5-stopniowy apochromatyczny regulator powiększenia, współczynnik powiększenia 1:6 | Tak |  |  |
| 15. | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) zakres min. 40 mm | Tak, podać |  |  |
| 16 | Ogniskowa obiektywu - 200 mm | Tak |  |  |
| 17. | Zasięg ramienia podwieszania i ramienia nośnego nie mniej niż 1068 mm. | Tak, podać |  |  |
| 18. | Możliwość regulacji kąta oświetlenia w zakresie od 2° do 6° w celu uzyskania odpowiedniego czerwonego refleksu. | Tak |  |  |
| 19. | Wskaźnik natężenia światła LED | Tak |  |  |
| 20. | Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 180 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D | Tak, podać |  |  |
| 21 | Filtr ochronny UV i IR, Filtr światła niebieskiego | Tak |  |  |
| 22. | Uchwyt boczny mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą | Tak |  |  |
| 23. | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | TAK/NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 24. | Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU, SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać adres |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | podać |  |  |
|  | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 10 dni roboczych od zgłoszenia; | Tak |  |  |
|  | wymiana na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady w ciągu 10 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku (w przypadku gdy producent urządzenia zaleca częstsze przeglądy – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta). Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 5 dni | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń potwierdzone stosownym zaświadczeniem. (min. 2 szkolenia dla personelu dla każdego urządzenia). Pierwsze szkolenie obowiązkowo po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |  |

Maksymalna suma punktów, jakie może otrzymać oferta za zaoferowane parametry techniczne wynosi 100 pkt.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (w PLN) | Cena jedn. brutto (w PLN) kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto (w PLN) kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroskop operacyjny do zabiegów ortopedycznych Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskop operacyjny do zabiegów okulistycznych Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem = Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………

............................................                    			 ...........................................................................

miejscowość, data	 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy