Załącznik nr 1B do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Nr 2

Część obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Aparat do fakoemulsyfikacji z akcesoriami - 1 kpl.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  	33122000-1  Sprzęt oftalmologiczny

33162100-4  Urządzenia używane na salach operacyjnych

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Na potwierdzenie parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta (katalogi, foldery, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta).

LEGENDA:

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK, podać (opisać) -  należy potwierdzić wpisując Tak oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia;

- W przypadku gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: Tak/Nie: oznacza to, że dany parametr jest punktowany i oferta otrzyma ilość punktów określoną za zaoferowanie danego parametru.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametr oceniany - PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca obowiązkowo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | Podać |  |  |
| Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| Kraj pochodzenia urządzenia |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  | Tak, podać |  |  |
| I. | Funkcje podstawowe: System irygacji/aspiracji | Tak |  |  |
|  | system irygacji/aspiracji oparty na pompie perystaltycznej tj. z drenem naciągniętym na rolki pompy | Tak |  |  |
|  | zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia | Tak |  |  |
|  | zakres osiąganego podciśnienia (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii) 0-600 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | zakres osiąganego przepływu (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii) 1-50 ml/min | Tak, podać |  |  |
|  | ciągła irygacja | Tak |  |  |
|  | reflux sterowany z pedału | Tak |  |  |
|  | kasetka z drenami dostępna w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (do sterylizacji) | Tak |  |  |
|  | dren aspiracyjny o grubszej ściance i mniejszym przekroju | Tak |  |  |
| II. | Funkcje podstawowe: Fakoemulsyfikacja | Tak |  |  |
|  | częstotliwość robocza głowicy do fakoemulsyfikacji 28-30 kHz | Tak, podać |  |  |
|  | ilość elementów piezoelektrycznych co najmniej 6 | Tak, podać |  |  |
|  | warianty pracy głowicy: ciągły, impulsowy, burst, CMP (tzw. zimne fako) | tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia długości najkrótszego pojedynczego burstu | tak |  |  |
|  | zakres regulacji długości burstu 10 – 500 ms | Tak, podać |  |  |
|  | zakres częstotliwości (tryb impulsowy) 0.5 – 40 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i mocą ultradźwięków | Tak |  |  |
|  | Możliwość fakoemulsyfikacji przez cięcie 1.6 mm (wraz z rękawem irygacyjnym) | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwu poziomów mocy ultradźwięków z liniową kontrolą z przełącznika nożnego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwu wartości podciśnienia (kontrola z przełącznika nożnego). | Tak |  |  |
| III. | Funkcje podstawowe: Diatermia bipolarna |  |  |  |
|  | diatermia bipolarna zintegrowana z aparatem | Tak |  |  |
|  | Kapsulotomia RF z automatyczną regulacją | Tak |  |  |
|  | inne funkcje diatermii: STT | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Funkcja: „natychmiastowa diatermia” sterowana z przełącznika nożnego | Tak/Nie |  |  |
|  | Dostępne wielorazowe końcówki do endodiatermii 20G, 23G, 25G | Tak |  |  |
| IV | Funkcjonalność: |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania parametrów pracy dla 20 chirurgów | tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa stanu pracy | tak |  |  |
|  | masa urządzenia w pełnej konfiguracji (z przełącznikiem nożnym) nie więcej niż 15 kg | Tak, podać | Waga poniżej 8 kg - 20 pkt Waga 8-10 kg - 10 pkt Waga powyżej 10kg do 15 kg - 0pkt |  |
|  | Szybki start aparatu (poniżej 15 sekund, nie licząc podłączenia i wypełniania drenów) | Tak/Nie podać | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość przenoszenia w dedykowanej walizce | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość mocowania aparatu na standardowym statywie do kroplówki | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| V. | Wyposażenie: (Ilość szt.) |  |  |  |
| A. | Zestawy do fakoemulsyfikacji w składzie: |  |  |  |
| - 6 | głowica do fakoemulsyfikacji (3 szt.) | Tak |  |  |
| - 7. | wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzaną końcówką do cięcia 2.2 – 2.4 mm ( 9 szt.) | Tak |  |  |
| - 8. | wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z prostą końcówką do cięcia 2.2 – 2.4 mm (1 szt) | Tak |  |  |
| - . | rękaw irygacyjny dostosowany do cięcia 2.2 – 2.4 mm (9 szt) | Tak |  |  |
| - . | komora testowa (9 szt) | Tak |  |  |
| - . | klucz do igieł wielorazowych (3 szt.) | Tak |  |  |
| - . | zestaw do I/A bimanualnej (3 szt) | Tak |  |  |
|  | pęseta diatermiczna (1 szt) | Tak |  |  |
| 14 | końcówka do diatermii punktowej (1 szt) | Tak |  |  |
| 15. | końcówka do kapsulotomii RF (1 szt) | Tak |  |  |
| 16 | kabel do diatermii (1 szt) | Tak |  |  |
| 17. | kontener do sterylizacji (1 szt) | Tak |  |  |
| 18. | Wielorazowa kaseta kompatybilna z aparatem (4 szt) | Tak |  |  |
| 19. | Dren wielorazowy kompatybilny z aparatem (6 szt) | Tak |  |  |
| B. | jeden (1) zestaw do witrektomii przedniej w składzie: |  |  |  |
| 21 | nasadka irygacyjna do witrektomii przedniej (1 szt) | Tak |  |  |
| 22. | kontener do sterylizacji (1 szt) | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU, SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i adres |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | podać |  |  |
|  | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 24 h (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od zgłoszenia; | Tak |  |  |
|  | wymiana na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku (w przypadku gdy producent urządzenia zaleca częstsze przeglądy – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta). Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. | Tak |  |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 5 dni | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń potwierdzone stosownym zaświadczeniem. (min. 2 szkolenia dla personelu dla każdego urządzenia). Pierwsze szkolenie obowiązkowo po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |  |

Maksymalna suma punktów, jakie może otrzymać oferta za zaoferowane parametry techniczne wynosi 60 pkt.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (w PLN) | Cena jedn. brutto (w PLN) kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto (w PLN) kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do fakoemulsyfikacji z akcesoriami Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………

............................................                    			 ...........................................................................

miejscowość, data	 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy