Załącznik nr 1C do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Nr 3

Część obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Autorefraktometr z keratometrem - 1 szt.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  	33122000-1  Sprzęt oftalmologiczny

33124100-6  Urządzenia diagnostyczne

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Na potwierdzenie parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta (katalogi, foldery, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta).

LEGENDA:

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK, podać (opisać) -  należy potwierdzić wpisując Tak oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia;

- W przypadku gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: Tak/Nie: oznacza to, że dany parametr jest punktowany i oferta otrzyma ilość punktów określoną za zaoferowanie danego parametru.

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametr oceniany - PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca obowiązkowo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | Podać |  |  |
| Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| Kraj pochodzenia urządzenia |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  | Tak, podać |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA AUTOKERATOREFRAKTOMETRU |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru sfery od -25,00D do +22,00D | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru cylindra od 0,00D do +10,00D | Tak, podać |  |  |
|  | Skoki pomiarowe: 0,01, 0,12, 0,25 | Tak, podać |  |  |
|  | Oś astygmatyzmu: pomiar kąta: od 0 do 180 stopni (pomiar co 1 stopień) | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalna wielkość źrenicy nie większa 2,0 mm | Tak, podać |  |  |
|  | VD zakresy: 0mm, 12mm, 13,5mm, 14mm, 15,5mm, 16mm | Tak, podać |  |  |
|  | Czas jednego pomiaru nie dłuższy niż 0,2 sekundy | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania pomiaru: K1, K2, AVG | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru keratometrii od 30,68D do 67,50D | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0,1s | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania pomiaru w następujących trybach: normalny, IOL, zaćma | Tak, podać | NORMALNY – 0 pkt NORMALNY i IOL – 5 pkt NORMALNY, IOL i ZAĆMA – 10 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego lub manualnego wykonania pomiaru | tak |  |  |
|  | Wbudowana termiczna drukarka | tak |  |  |
|  | Graficzna informacja na ekranie poprawności pomiaru w 3 różnych kolorach: -kolor np. zielony: poprawny pomiar -kolor np. pomarańczowy: dopuszczalny -kolor np. czerwony: błąd pomiarowy | Tak/Nie | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru PD: 50mm-86mm | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar źrenicy i rogówki za pomocą manualnie regulowanych, graficznych bramek | Tak | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Elektryczna regulacja podbródka (2 przyciski góra/dół na podstawie aparatu) | Tak |  |  |
|  | Licznik ilości wykonanych badań umieszczony na ekranie | Tak | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |  |
|  | Przyciski „PRINT” i „CLEAR” umieszczone w centralnej części głowicy aparatu | Tak |  |  |
|  | Przekątna wyświetlacza: min. 5,7 cali | Tak |  |  |
|  | Wyjście RS 232C | Tak |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |  |
|  | Masa [kg] | Podać |  |  |
|  | Zasilanie | Podać |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU, SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i adres |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | podać |  |  |
|  | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 24 h (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od zgłoszenia; | Tak |  |  |
|  | wymiana na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku (w przypadku gdy producent urządzenia zaleca częstsze przeglądy – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta). Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. | Tak |  |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 5 | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń potwierdzone stosownym zaświadczeniem. (min. 2 szkolenia dla personelu dla każdego urządzenia). Pierwsze szkolenie obowiązkowo po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |  |

Maksymalna suma punktów, jakie może otrzymać oferta za zaoferowane parametry techniczne wynosi 40 pkt.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (w PLN) | Cena jedn. brutto (w PLN) Kol. 4 + kol. 6 | Wartość brutto (w PLN) Kol. 3 x kol. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Autokeratorefraktometr Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………

............................................                    			 ...........................................................................

miejscowość, data	 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy