Załącznik nr 1E do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Nr 5

Część obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym z wyposażeniem - 1 kpl.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  	33122000-1  Sprzęt oftalmologiczny

33167000-8  Lampy chirurgiczne

33162200-5  Przyrządy używane na salach operacyjnych

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Na potwierdzenie parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta (katalogi, foldery, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta).

LEGENDA:

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- W przypadku, gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: TAK, podać (opisać) -  należy potwierdzić wpisując Tak oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia;

- W przypadku gdy w kolumnie wymogi graniczne widnieje: Tak/Nie: oznacza to, że dany parametr jest punktowany i oferta otrzyma ilość punktów określoną za zaoferowanie danego parametru.

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametr oceniany - PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca obowiązkowo: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i typ |  |  | Podać |  |  |  |
| Kraj pochodzenia urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA BIOMETRU OPTYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie ZEISS |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimum 3 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 8 do 20 x |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Okulary operatora z korekcją wady min.+/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Średnice przesłony: 0,5mm 3,5mm 8mm 14mm |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wysokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie oraz skokowo |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Szerokość szczeliny min. 14 mm Regulowana płynnie |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Obrót szczeliny w zakresie min. +/- 900 płynny |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy nie większej niż 10W, regulowane płynnie |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Dystans roboczy pryzma – oko pacjenta min. 71 mm |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Filtry: niebieski, zielony (bezczerwienny), żółty, zabezpieczający przed promieniowaniem UV, pochłaniający ciepło, płytka matowa do rozproszenia światła |  | TAK |  |  |  |
|  | Pole widzenia: 25 – l0 mm |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tonometr aplanacyjny |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar tonometrii oparty na „metodzie Goldmana” |  | TAK |  |  |  |
|  | Wersja „wisząca” |  | TAK |  |  |  |
|  | Pryzmat tonometru wielorazowego użytku (po uprzedniej dezynfekcji) |  | TAK |  |  |  |
|  | Podpórka pod brodę i czoło pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Zasilacz zintegrowany z aparatem eliminujący potrzebę montowania dodatkowych skrzynek pod blatem stolika |  | TAK |  |  |  |
|  | Stolik z elektryczną regulacją wysokości z blatem na 2 urządzenia (lampę i np. autokeratorefraktometr) Podstawa: 4-kółka (wszystkie niezależnie blokowane), min. podwójne gniazdo zasilania sieciowego (~100-230V) służące do podłączenia urządzeń medycznych |  | TAK |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU, SZKOLENIA |  |  |  |  |  | Wbudowana drukarka termiczna |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Podać nazwę i adres |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące |  | podać |  |  |  |
|  | czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 24 h (w dni robocze tj. od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  | Tak |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od zgłoszenia; |  | Tak |  |  |  |
|  | wymiana na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później |  | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku (w przypadku gdy producent urządzenia zaleca częstsze przeglądy – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta). Zamawiający wymaga dokonania przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia |  | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. |  | Tak |  |  |  |
|  | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 5 |  | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna |  | Tak |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE dla wyrobów medycznych |  | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń potwierdzone stosownym zaświadczeniem. (min. 2 szkolenia dla personelu dla każdego urządzenia). Pierwsze szkolenie obowiązkowo po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  | Tak |  |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (w PLN) | Cena jedn. brutto (w PLN) Kol. 4 + kol. 6 | Wartość brutto (w PLN) Kol. 3 x kol. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym i wyposażeniem Producent……………. Typ/model………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………

............................................                    			 ...........................................................................

miejscowość, data	 Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy