SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 - Respiratory obejmuje:

A. Respirator transportowy - 1 szt.

B. Respirator stacjonarny - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Respirator transportowy - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent: ............ Typ/Model: .................. R.prod.: ....................... (podać) |  |  |  |  |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 400 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: - częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min - objętość oddechowa min. 70-1500 ml | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy - butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku - 20 szt. w zestawie | TAK | Bez punktacji |  |
| B. | Respirator stacjonarny - 1 szt. |  |  |  |
| Producent: ............ Typ/Model: .................. R.prod.: ....................... (podać) |  |  |  |  |
| – | Wymagania ogólne respiratora | – | – | – |
|  | - Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii wyposażony w podstawę jezdną | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Respirator wyposażony w szyny boczne do montażu dodatkowych opcji (np. ramienia na rury pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Zasilanie respiratora | – | – |  |
|  | - Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 90 minut pracy | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Respirator wyposażony w min. 2 wejścia na baterie | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
| – | Tryby wentylacji | – | – |  |
|  | - Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z regulacją Pmax | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z wspomaganiem ciśnieniowym dla oddechów spontanicznych z docelową objętością o wartości takiej samej jak dla oddechów kontrolowanych objętością. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - PCV/ Assist | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - VC - SIMV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - PC - SIMV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level z gwarantowaną objętością | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja PC-APRV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, itp. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV z gwarantowaną objętością | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja proporcjonalna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Adaptacyjna wentylacja chroniąca płuca typu ALPV lub wentylacja Intellivent-ASV – z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do realizacji jej pełnej funkcjonalności | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja CPR – dedykowany tryb do wentylacji podczas resuscytacji | TAK/NIE PODAĆ | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | - Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wentylacja bezdechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Tlenoterapia wysokim przepływem podczas nosowego CPAP z regulacją O2 oraz wielkości przepływu do min. 65 l/min | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Asystent zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Funkcja pomocy dostępna bezpośrednio na ekranie respiratora: podczas wentylacji na ekranie wyświetla się w formie pomocy opis działania/ilustracja dowolnie wybranego trybu wentylacji lub parametru | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | - automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta/wzrostu – kryterium (waga lub wzrost) do wyboru przez użytkownika z możliwością zmiany | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| – | Parametry regulowane | – | – |  |
|  | - Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 110 odd/min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość oddechowa - zakres min.: 20-2500 ml | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min. 3 - 140 l/min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,2 do 12 s | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 % | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 1 do 98 cmH2O | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 1 do 70 cmH2O – przy założeniu że PEEP wynosi 10 | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 50 cmH2O | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Regulowany czas narastania ciśnienia dla PSV | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 % | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 0,5 do 15 l/min | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,1 do 10 cmH2O | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Nebulizacja z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o rozpylanie leku podczas nebulizacji realizowane techniką ultrasoniczną. Sterowanie nebulizatorem z poziomu ekranu głównego respiratora. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Inne funkcje wentylacji | – | – |  |
|  | - Kompensacja rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z podaniem wielkości stopnia kompensacji, średnicy. Kompensacja oporów wdechowych oraz wydechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Funkcja natleniania – odsysania z regulacją stężenia O2 składająca się z etapu preoksygenacji, odsysania oraz postoksygenacji (automatyczne wykrycie ponownie podłączonego układu pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Automatyczna funkcja/manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością aktywacji preoksygenacji przed rozpoczęciem manewru i możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewru | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Westchnienia – możliwość zaprogramowania westchnień z ustawieniem interwału, ilości westchnień oraz mnożnika. | TAK | Spełnienie wymagań – 0 pkt Możliwość ustawienia westchnień wdechowych oraz wydechowych – 10 pkt. |  |
|  | - Manewr rekrutacji z ustawieniem czasu rekrutacji, ciśnienia rekrutacji oraz PEEP (możliwość ustawienia innej wartości niż wartość podczas wentylacji) | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Monitor graficzny | – | – |  |
|  | - Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min. 17” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran i stosowania ekranów kopiujących) | TAK PODAĆ | przekątna ekranu 17” – 0 pkt. Ekran 18” i większy – 10 pkt. |  |
|  | - Możliwość zainstalowania ekranu niezależnie od jednostki pneumatycznej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Ekran bez pokrętła i bez żadnych zewnętrznych przycisków (skuteczniejsza dezynfekcja urządzenia) | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. Tak – 20 pkt. |  |
|  | - Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | - Prezentacja pętli objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie, objętość-ciśnienie. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 120 h | TAK PODAĆ | Prezentacja trendów z 120 -179 godzin– 0 pkt. trendy z 180 – 239godzin – 5 pkt Trendy z min. 240 godzin – 10 pkt. |  |
|  | - Możliwość regulacji interwału odczytu trendów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Funkcja podglądu nastaw parametrów wentylacji dla trendów z danej godziny | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Pomiary parametrów wentylacji | – | – |  |
|  | - Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Częstość oddychania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Częstość oddechów spontanicznych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość wentylacji minutowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość wdechowa pojedynczego oddechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość wydechowa pojedynczego oddechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Objętość uwięziona Tzw. „Trapping volume” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie szczytowe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie plateau | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Ciśnienie AutoPEEP lub Intrinsic PEEP (PEEPi) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Indeks RSBI | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Podatność | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Opory | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar P0,1 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar MIP | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar RCexp | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym stosunku rzeczywistej objętości pojedynczego oddechu do wagi pacjenta wg. IBW (ml/kg) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu respiratora pomiar ciśnienia w przełyku z wyświetlaniem jego krzywej na ekranie respiratora (nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na aproksymacji/kalkulacji ciśnienia w przełyku). Prezentacja w postaci liczb min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w przełyku. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego utrzymywania wartości ciśnienia balonika rurki intubacyjnej na zadanym poziomie. Ustawianie min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym. Wyświetlanie krzywej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym na ekranie respiratora. Funkcja sterowana i realizowana z poziomu respiratora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Pomiar realizowany poprzez czujnik zasilany z respiratora i sterowany z poziomu ekranu respiratora. | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Alarmy | – | – |  |
|  | - Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Funkcja automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmu dźwiękowego w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu urządzenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Zaniku zasilania sieciowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Rozładowania akumulatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania tlenu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania powietrza | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wysokiej objętości minutowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiej objętości minutowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wysokiej objętości oddechowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiej objętości oddechowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Wysokiej częstości oddechów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Alarm przecieku w baloniku intubacyjnym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Alarm wysokiego ciśnienia w baloniku intubacyjnym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Pamięć alarmów z komentarzem | TAK | Bez punktacji |  |
| – | Inne wymagania | – | – |  |
|  | ### Zaimplementowany protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Zaimplementowana funkcja przenoszenia konfiguracji respiratora na pozostałe urządzenia za pośrednictwem pamięci przenośnej (USB, SD) lub sieci | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Stopień IP ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody: min IP22 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### funkcja protokołu higieny tj. dla akcesoriów jednorazowych (układ pacjenta, filtr, adapter CO2, nebulizator itp.) można ustawić czas użycia do kolejnej wymiany wg szpitalnych standardów po upływie którego respirator wyświetli komunikat przypominający o konieczności wymiany. Dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić ile pozostało czasu do kolejnej wymiany akcesoriów zużywalnych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Respirator z oprogramowaniem umożliwiającym podawania anestetyków wziewnych po podłączeniu do systemów realizujących ich podaż. Możliwość aktywacji funkcji przez użytkownika. | TAK/NIE PODAĆ | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | ### Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie przez dotyk | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | ### Czas trwania testu: do 120 sekund | TAK | Czas trwania testu od 61-120 sekund – 0 pkt. Czas trwania testu poniżej 60 sek. – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - Respirator wyposażony w ramię przegubowe do podtrzymania układu oddechowego. | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (wspólne dla obu urządzeń) |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 100 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Respirator transportowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator stacjonarny | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy