SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1E do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5 - Urządzenia do przywracania funkcji życiowych

obejmuje:

A. Defibrylator z osprzętem do kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca - 2 szt.

B. Aparat do resuscytacji / kompresji klatki piersiowej - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33182100-0 Defibrylatory

33172200-8 Urządzenia do resuscytacji

33195000-3 System monitorowania pacjentów

|  | Lp. |  | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE |  | Wymogi graniczne TAK/ NIE |  | Punktacja |  | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Defibrylator ze stymulacją, kardiowersją, AED i monitoringiem - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: .............. Rok produkcji 2018r.: ................... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - |  | Wymagania ogólne |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylator wyposażony w uchwyt do przenoszenia |  | TAK |  | - Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - - |  | Wymiary i waga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga z akumulatorem max. 7,2 kg |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Wymiary zewnętrzne |  | Podać |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - - |  | Ekran |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 8,1" |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 5 krzywych dynamicznych |  | TAK, Podać |  | Wyświetlanie 5 krzywych – 0 PKT Wyświetlanie 6 lub więcej krzywych – 10 PKT |  |  |  |  |
| - - |  | Zasilanie |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Zasilanie akumulatorowe |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Akumulatory zapewniające min 150 wyładowań z energią maksymalną |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Akumulatory zapewniające min 160 minut stymulacji przezskórnej. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 240 minut |  | TAK Podać |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość rozbudowy defibrylatora do min. 8 godzin autonomicznej pracy |  | TAK/NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |  |  |  |
|  |  | - Czas ładowania akumulatora max 3 godziny |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - - |  | Defibrylacja |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylacja dwufazowa |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylacja ręczna |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Defibrylacja półautomatyczna, AED |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Zakres wyboru energii w J: min. 10 – 265 J |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Ilość dostępnych stopni energii defibrylacji zewnętrznej: min. 14 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Czas ładowania do energii 200 [j] do max. 4 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Czas ładowania do energii maksymalnego poziomu naładowania: max. 5 sekund włącznie (zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym) |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - - |  | Stymulacja przezskórna |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Tryb stymulacji stałej |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Tryb stymulacji "na żądanie" |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Skok nastawy wartości prądu stymulacji: 1 mA lub mniejszy. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | - EKG |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o programową aproksymację 18 odprowadzeniowego EKG. |  | TAK/NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Detekcja odczepienia elektrod ze wskazaniem odczepionej elektrody |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | - Pomiar saturacji |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowany moduł pomiaru SpO2 Zakres pomiarowy SpO2 min: 50 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Wodoodporny czujnik typu klips do SpO2 |  | TAK/NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |  |  |  |
| - |  | - Pomiar NIBP |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru min. 50 – 210 mmHg |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Tryby pomiaru NIBP: ręczny, automatyczny co określony czas regulowany w zakresie min. 2 – 60 minut. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Funkcją ograniczenia ciśnienia mankietu |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | - Pomiar temperatury |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar temperatury zasilany z poziomu defibrylatora. |  | TAK |  | - Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | - Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi realizowany przy użyciu modułu sterowanego i zasilanego z poziomu defibrylatora z wyświetlaniem krzywej IBP. Minimalny zakres pomiaru: od: -40 do 300 mmHg. |  | TAK |  | - Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | - Pomiar kapnografii |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym realizowany modułem zasilanym i sterowanym z defibrylatora. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Prezentacja wartości liczbowej. Prezentacja krzywej kapnograficznej. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Minimalny zakres pomiaru CO2: 5 – 98 mmHg |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Minimalny zakres pomiaru częstości oddechowej: 3 -130 odd./min. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - |  | Alarmy |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minty. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minty. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| - - |  | Drukowanie i pamięć |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowana drukarka termiczna |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Wydruki na papierze termicznym |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Wydruki na żądanie |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Wydruki automatyczne |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 70 raportów z defibrylacji |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów |  | TAK, Podać |  | Wydruk 20-23 godzinnych trendów – 0 PKT Wydruk min. 24 godzinnych trendów – 10 PKT |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca. |  | TAK/NIE Podać |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 PKT |  |  |  |  |
| - - |  | - Wyposażenie |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - Wyposażenie każdego defibrylatora: - - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy x 1 szt. - - przewód do elektrod jednorazowych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dorosłych x 1 szt. - elektrody jednorazowe dla dzieci x 1 szt. - przewód do pomiaru SpO2 x 1 szt. - wodoodporny czujniki typu klips do SpO2 x 1 szt. - wężyk do podłączenia mankietów NIBP x 1 szt. - mankiet NIBP, rozmiar standardowy x 1 szt. - - moduł/kabel do pomiaru IBP x 1 szt. - - czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. |  | TAK |  | - Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | B. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametry główne: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015: Głębokość w zakresie od 5 cm do 6 cm, Częstość w zakresie od 100 do 120 ucisków/ min. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Tryby pracy: 30:2 ciągły |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - max. 12 kg |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość mocowania urządzenia do deski ortopedycznej lub noszy głównych za pomocą dedykowanych, oryginalnych akcesoriów znajdujących się w komplecie urządzenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Klasa odporności min. IP54 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Działanie w pełni elektryczne |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Źródło zasilania: akumulator LiPo ( w zestawie 2 sztuki), zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas pracy na akumulatorze min.90 minut. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik naładowania baterii |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% - max 2,5 h |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Torba lub plecak wykonana z materiału typu PAX PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Deska pod plecy w pełni przezierna dla promieni X |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka 230V |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 2 sztuki |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (wspólne dla obu urządzeń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące |  | TAK - podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | TAK podać adres |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  | Tak, |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |  | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta |  | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 60 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator z osprzętem do kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do resuscytacji / kompresji klatki piersiowej | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy