SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1G do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 7 - Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopia/bronchofiberoskopia)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33168100-6 Endoskopy

| Lp. |  | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE |  | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie |  | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z PROCESOREM OBRAZU – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: ....... Typ/Model: ............ Rok produkcji:.......... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie główne LED min 1400 lm |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Rozdzielczość 1920x1080 p |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  |  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wejście wideo do obrazowania PoP na froncie procesora |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Obudowa modułowa osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wybór prezentacji w zmiennej wiązce światła LED |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video (system zdalny) |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  |  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 2 przyciski sterujące na panelu przednim procesora |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
| B. MONITOR MEDYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent Producent: ....... Typ/Model: ............ Rok produkcji:.......... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przekątna min. 24 cale |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Matryca TFT LCD (LED) |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Jasność 300 cd/m2 |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Format obrazowania 16:10 |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Sygnał wyjścia: SDI |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Czas reakcji max. 14 ms |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| C. WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY -1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent Producent: ....... Typ/Model: ............ Rok produkcji:.......... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie centralne wózka |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Półki: - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
| D. VIDEOGASTROSKOP HD - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent Producent: ....... Typ/Model: ............ Rok produkcji:.......... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kąt obserwacji 1400 |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Długość robocza min 1100 mm |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) |  | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS lub CCD |  | Tak | CMOS – 10 pkt CCD – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI |  | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor |  | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Typ konektora - jednogniazdowy |  | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Aparat kompatybilny z oferowanym źródłem światła |  | Tak | Bez punktacji |  |  |
| E. BRONCHOFIBEROSKOP – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent Producent: ....... Typ/Model: ............ Rok produkcji:.......... (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany przetwornik CCD |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Kąt obserwacji max. 1400 |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Długość robocza max 600 mm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,9 mm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1300 |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Bronchoskop z 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym źródłem światła |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 50 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopia/bronchofiberoskopia) | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy