SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1H do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8 - Pompy infuzyjne - 18 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33194110-0 - Pompy infuzyjne

Pompy infuzyjne 18 szt.

Nazwa i typ urządzenia (podać): ..................................

Producent: ……………………….

Rok produkcji 2018r.: ……….

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Opis jednostki | – | – | – |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Masa pompy max 2,00 kg | Tak/NIE podać | Masa ˂1,5kg- 10pkt masa 1,5kg - 2kg - 0pkt. |  |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 4000 cm3 | Tak/NIE podać | ˂3 000 cm3- 10 pkt 3 000 -4000 cm3 - 0pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 6 poziomów jasności | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 3 pomp jednym uchwytem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8h przy przepływie 25ml/h | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej. | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.1200 leków z możliwością podzielenia na min.25grup. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zastosowania trybu przejęcia infuzji w stacji dokującej- automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . - wymagane 2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pompy pracujące w trybie PCA nie wymagają specjalnych jednorazowych akcesoriów poza strzykawkami lub drenami stosowanymi do standardowych infuzji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Parametry podaży bolusa wstępnego mogą być zdefiniowane dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb przejęcia- automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Infuzja sterowana stężeniem docelowym TCI uruchomiona dla 5 szt pomp | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | uchwyty mocujące 18 szt | Tak | Bez punktacji |  |
|  | zasilacz – 18 szt | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do PCA 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie TCI – 5 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 90 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompy infuzyjne | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy