SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1L do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 12 - Elektryczne urządzenia do ssania

obejmuje dostawę:

A. Ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt.

B. Ssak elektryczny mobilny – 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | OCENA PUNKTOWA | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wydajność ssania min.18 l/min (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Membranowy regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pompa tłokowa niskoobrotowa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt na dodatkowy zbiornik | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Uchwyt na dren w obudowie ssaka | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Waga urządzenia do 4,5 kg | TAK, podać | Waga: <4,2 kg - 10 pkt powyżej 4,2 kg - 0 pkt |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora min. 45 minut | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w trakcie użytkowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wkłady jednorazowe 1,5 l kompatybilne do w/w zbiornika | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry antybakteryjne - 5 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powieszenia na szynie Modura i na wózku jezdnym | Tak | Bez punktacji |  |
| B. | Ssak elektryczny mobilny – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cicha praca – max. 40 dB). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych na wydzielinę. Min. 40 szt. kompatybilnych wkładów w komplecie. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren lewy | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem max. 18 kg | TAK | waga urządzenia z wózkiem: < 16 kg - 10 pkt powyżej 16 kg – 0 pkt |  |
|  | Klasa IIa, typ CF- potwierdzone certyfikatami potwierdzonymi przez jednostę notyfikującą | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji , | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry oceniane wynosi: 60 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ssak akumulatorowo-sieciowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ssak elektryczny mobilny | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy