SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1Ł do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 13 - Aparat do EKG - 2 szt

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii

33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | OCENA PUNKTOWA | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do EKG – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2018r. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG: prezentacja 3, 6 i 12-kanałów. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania wybranej grupy. Prędkość zapisu 5, 10, 25, 50 mm/s. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Zapis wsteczny EKG do 30 sek. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy: automatyczny, ręczny | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy: automatyczne do schowka, long | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa umożliwiająca pracę aparatu EKG na funkcyjnej klawiaturze alfanumerycznej. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min.7” z panelem dotykowym | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Zapis i możliwość wydruku na papierze o szer. min. 112 mm z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG z możliwością ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | #### Możliwość wykonania do 130 automatycznych badań na pracy akumulatorowej | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy aparatu przy zasilaniu bezpośrednio z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Co najmniej dwa porty USB. Możliwość archiwizacji badań za dany okres na zewnętrznym nośniku. (pamięć USB) | Tak, podać | 2 porty USB - 0 pkt 3 i więcej - 10 pkt |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje telemedyczne: wysyłanie badań EKG/wiadomości medycznych na adres e-mail bezpośrednio z aparatu | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS,T, oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. Pomiar interwałów R-R, P-Q,Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca(HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia zapisu: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Czułość wydruku min 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych 50 lub 60 Hz | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przełączenia aparatu w tryb wydruku w układzie Cabrera. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć min. 800 badań | TAK/NIE, podać | Pamięć 800 -900 badań - 0 pkt Pamięć powyżej 900 badań - 10 pkt |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa aparatu o dodatkowe funkcje – możliwość wykonania spirometrycznego badania przesiewowego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej bezpośrednio do aparatu i wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Wózek zapewniający bezpieczne ergonomiczne zamocowanie i mobilność aparatu z możliwością blokady kół wyposażony w min. jeden pojemnik na akcesoria | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie: -komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych ( 6 szt.) -komplet elektrod kończynowych klipsowych - 4 szt. -kabel pacjenta -kabel sieciowy -papier milimetrowy, termoczuły w rolce – Min. 1 szt. -żel do EKG w op. 250 g – 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TAK | Bez punktacji | Bez punktacji |
| WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |  |  |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry oceniane wynosi: 40 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do EKG | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy