SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1I do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (zmodyfikowany)

Część nr 9 - Urządzenia do obrazowania żył i krwawień

obejmuje:

- Wizualizator żył / iluminator naczyniowy - 1 szt.

- Detektor krwawień śródczaszkowych - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33169500-7 Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Wizualizator żył / iluminator naczyniowy |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: Podać |  |  |  |  |
|  | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi | TAK | Bez punktacji |  |
| 4a. | Urządzenie emitujące również widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe | Nie | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): min. 18-24 cm nad ciałem pacjenta | TAK, PODAĆ | Zakres pracy 18-24cm - 0 pkt Zakres pracy większy (szerszy) niż 18-24 cm – 20 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru czerwonego lub zielonego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu projekcji | Nie | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (min. 1,45”), | Nie, podać | Urządzenie bez wyświetlacza lub z wyświetlaczem o przekątnej 1,45” – 0 pkt. Przekątna wyświetlacza powyżej 1,45” – 10 pkt. |  |
| 7a. | wygodny przycisk skanowania umiejscowiony z boku urządzenia | Tak/Nie | przycisk umiejscowiony z boku – 10 pkt przycisk umiejscowiony na górze lub spodzie urządzenia – 0 pkt |  |
|  | Na spodzie urządzenia dwie soczewki oraz szczelina lasera lub projektora | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port mini USB umiejscowiony na spodzie aparatu pod klapką baterii | Nie | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3000 mAh | TAK, podać | Pojemność baterii: 3000 mAh – 0 pkt > 3000 mAh – 10 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę wraz z zasilaczem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W zestawie kompatybilny dwuramienny statyw z regulacją wysokości osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia z samozatrzaskową głowicą zabezpieczającą iluminator – statyw z wbudowaną bezprzewodową ładowarką oraz kuwetą do przewozu materiałów pomocniczych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 200-230 x 60 x 50 (+/-10 mm) | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Waga urządzenia: max. 500 g | TAK PODAĆ | Waga: 300 g -500 g – 0 pkt. < 300 g – 10 pkt. |  |
|  | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 160 min. | TAK, PODAĆ | Czas pracy: 160 min. – 0 pkt. > 160 min. – 10 pkt. |  |
|  | Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 90 | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Warunki pracy: - temperatura – od 5 0C do 35 0C (+/- 20C) - wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Warunki transportu i przechowywania: - temperatura – od -20°C do 50°C (+/- 20C) - wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie laserowe klasy 2, w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC; (dotyczy urządzeń emitujących promieniowanie laserowe) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK, PODAĆ KLASĘ | Bez punktacji |  |
| B. | Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: ............... Rok produkcji 2018r.: (Podać) |  |  |  |  |
| Ogólne parametry: |  |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do badań przesiewowych poszkodowanych z urazami głowy w celu identyfikacji krwawień wewnątrz czaszkowych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia: 25 x 9 x 5 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga urządzenia: max 500g | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw składający się z czujnika / sensora oraz sztywnej walizki transportowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W zestawie min 25 nakładek jednorazowych, ładowarka w formie stacji dokującej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas pracy na nowych, w pełni naładowanych akumulatorkach: ponad 60 min. | TAK | Bez punktacji |  |
| Działanie czujnika: |  |  |  |  |
|  | Czujnik z możliwością operowania jedną ręką, posiadający włącznik z sygnalizatorem świetlnym informującym o stanie gotowości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykrywanie krwi wynaczynionej świeżej, do 48h od wystąpienia krwawienia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar dokonywany poprzez emisję fali bliskiej podczerwieni o długości 808 nm. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Fale wysyłane przez emiter laserowy, zakrzywiane a następnie wychwytywane przez odbiornik umieszczony po przeciwnej stronie głowicy sensora. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozpoczęcie pomiaru poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego na obudowie w miejscu dogodnym do użycia jedną ręką – min 2 przyciski włączające emisję fali. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Badanie wykonywane w 8 symetrycznych miejscach na głowie w obrębie płatów: czołowego, skroniowego, potylicznego i ciemieniowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Skuteczna analiza do min. 3,5 cm od powierzchni skóry głowy i do min. 2,5cm od powierzchni mózgu, dla objętości krwi wynaczynionej powyżej 3,5ml | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (dla obu urządzeń) |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 100 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wizualizator żył / iluminator naczyniowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do detekcji pourazowych krwawień mózgowych | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy