SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19

Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie  obejmuje:

A.   Łóżka szpitalne elektryczne szt. 7  (w tym 2 szt. z wagą),

B.  Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach określonych poniżej.

Zamawiających wymaga aby dostarczony sprzęt i jego wyposażenie były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

CPV:    33192100-3  Łóżka do użytku medycznego

33192130-2  Łóżka z silnikiem

33192120-9  Łóżka szpitalne

| L.P. |  | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | OCENA PUNKTOWA | Potwierdzenie parametrów oferowanych /podać zakresy/opisać/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | C | D | E |
| A. |  | Łóżka szpitalne elektryczne szt. 7 (w tym 2 szt. z wagą) |  |  |  |
| Nazwa i typ /model łóżka bez wagi (5 szt) :................................. Producent: ................. Nazwa i typ /model łóżka z wagą (2 szt) :.................................... Producent: ................. Nazwa i typ /model materac (7 szt) : ......................................... Producent: ................. Rok produkcji 2019r.: ......................... |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x2 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta min. 185 kg |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Panele leża wyjmowane bez użycia narzędzi panele - łatwe w utrzymaniu czystości oraz ułatwiające dostęp do konstrukcji łóżka |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta |  | NIE | Wyprofilowane panele – 10 pkt Płaskie panele – 0 Pkt |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3 |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka regulowana w zakresie min. 219-240 cm |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przedłużenia długości łóżka o min. 21 cm |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ruchomy panel wypełniający leże po przedłużeniu. Nie dopuszcza się łóżek w których po przedłużeniu powstaje pusta przestrzeń |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) 102-104 cm. |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym (kolor do wyboru na etapie realizacji). |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (spełniające normę EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki w żadnej pozycji nie poszerzające łóżka |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Panel sterowania dla personelu wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego (łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga) |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Od strony zewnętrznej łóżka panele kontrolne wbudowane w barierki boczne do sterowania funkcjami (po obu stronach łóżka), wraz z selektywną blokadą funkcji oraz panelem zlokalizowanym w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców, obsługującym podstawowe funkcje elektryczne łóżka (po obu stronach łóżka), min.: regulacja wysokości, segmentu podparcia ud, regulacja oparcia. W łóżku min. cztery panele do sterowania funkcjami łóżka dla personelu |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji, min. dwa panele sterujące dla pacjenta |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża min. 34-78 cm |  | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62º |  | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  | Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30º, umożliwiającym proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna części udowej min. 0-20º |  | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja mechaniczna części łydkowej min. 0-16º |  | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z panelu sterowania w zakresie min. 12º |  | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców: Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną stabilizuje ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja elektryczna CPR: Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych dla regulacji wysokości, części plecowej, części nożnej |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Koła jezdne pojedyncze – średnica 150 mm |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Drążek łączący pedały hamulca od strony nóg |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja podwozia zapewnia prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie na całej powierzchni pod łóżkiem (za wyjątkiem umiejscowienia piątego koła) - min 15 cm |  | TAK, podać | Prześwit 15 cm – 0 pkt Prześwit powyżej 15 cm – 10 pkt |  |
|  | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik na dodatkowe akcesoria. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem). |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania |  | NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
|  | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z min. dwoma haczykami na worki. |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | W segmencie oparcia pleców dwa uchwyty na pasy do zabezpieczania pacjenta |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W podstawie łóżka zasilane piąte koło wyposażone w napęd wspomagający transport pacjenta, aby umożliwić personelowi łatwe manewrowanie — bez konieczności obsługiwania skomplikowanych mechanizmów sterujących |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System wspomagający transport, obracanie o 3600 oraz hamowanie łóżkiem w przypadku zjazdów |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System wspomagający transport zintegrowany bezpośrednio z łóżkiem |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie podłogi po obu stronach łóżka informujące, że koło napędowe jest aktywne. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie systemu informujące użytkownika o niskim stanie baterii |  | NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4,2 A |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna prędkość przy pełnym wspomaganiu min. 4 km/h |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny dystans możliwy do pokonania przy w pełni naładowanym akumulatorze min. 4000 m |  | TAK, podać | Max. dystans w zakresie 4000 - 4500m – 0 pkt Dystans powyżej 4500m – 10 pkt |  |
|  | Automatyczne opuszczenie koła po ustawieniu dźwigni hamulca w pozycji „do góry” |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik zatrzymania awaryjnego umieszczony w szczycie od strony nóg i głowy pacjenta. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aktywowanie wyłącznika zatrzymania awaryjnego powodujące uruchomienie elektrycznego hamulca w celu zmniejszenia pędu i zmniejszenia prędkości łóżka aż do całkowitego zatrzymania |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie łóżek: |  |  |  |  |
|  | Prosty wieszak kroplówki z 4 hakami ze stali nierdzewnej, zakres regulacji wysokości min. 1050-1800mm (łącznie 7 szt) |  | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt do butli tlenowej (Średnica do wyboru) (łącznie 7 szt) |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | MATERAC STANDARDOWY - 7 szt. o następujących parametrach: |  |  |  |  |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej (zgodnie z normą EN 597 1 i 2) dopasowany do leża łóżka o grubości min. 15 cm |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 120 kg |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wkład – pianka przeciwodleżynowa o gęstości nie mniejszej niż 40 [kg/m3] Pianka materaca łatwo dostosowująca się do kształtu ciała. |  | TAK, podać | Gęstość pianki: 40 [kg/m3] – 0 pkt powyżej 40 [kg/m3] – 10 pkt |  |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Nacięcia pozwalające na łatwe profilowanie materaca oraz lepszą cyrkulację powietrza. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. |  | NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
|  | Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec materaca „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materac posiadający nacięcia poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg. |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prania w temperaturach do min. 90 °C |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 2 łóżka wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta (wagę) o następujących parametrach: |  |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w dwa wyświetlacze wbudowane w barierki po obu stronach łóżka do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, kątów nachylenia oparcia pleców, Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | system pomiaru masy ciała pacjenta certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | - system autokompensacji – pozwala na dodawania / odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko z wagą wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości |  | NIE | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |
| B. | Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt. |  |  |  |  |
| Nazwa i typ /model: .................................. Producent: ...................... Rok produkcji 2019r.: ................................ |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Wymiary zewnętrzne: - Długość min. 211 cm - Szerokość max. 80 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Powierzchnia leża pacjenta: - Długość min. 192 cm - Szerokość min. 66 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Maksymalny udźwig min. 245 kg | TAK, podać | Udźwig 250 kg i więcej – 10 pkt Udźwig 245-249 kg – 0 pkt |  |
|  |  | Waga wózka max. 145 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Leże dwusegmentowe wykonane z płyty HPL zgodną z europejskimi normami EN 438 i ISO 4586 potwierdzone odpowiednimi dokumentami | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) | TAK, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  |  | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-87˚ | Tak, podać zakres | Bez punktacji |  |
|  |  | Regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 12° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Nożny przycisk bezpieczeństwa pozycji Trendelenburga przy górnym szczycie wózka | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Tunel na kasetę RTG na całej długości umieszczony pod segmentem leża. | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Blokada koła do jazdy na wprost, pomagająca w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające prowadzenie wózka | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Zintegrowany składany statyw do kroplówki wykonane ze stali nierdzewnej (górny szczyt leża), z regulacją wysokości z min. 2 haczykami. Udźwig stojaka min. 5 kg. Haczyki wykonane ze stali nierdzewnej - (nie dopuszcza się haczyków tworzywowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach wózka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm z min. 2 haczykami ze stali nierdzewnej - nie dopuszcza się haczyków wykonanych z tworzywa. Statyw kroplówki wykonane ze stali nierdzewnej | NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  |  | Miejsce na butlę tlenową w podstawie wózka | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Miejsce na osobiste rzeczy pacjenta w podstawie wózka | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Odbojniki w narożnikach | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Wysokość barierek bocznych mierzona od leża min. 30 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Długość barierek bocznych min. 160 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Szyna do montażu systemów terapii tlenowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  |  | Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 15 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Odłączana, składana półka na monitor o udźwigu min. 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną | NIE, podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Leże wózka z mocowaniami (rzepami) pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca | Tak | Bez punktacji |  |
|  |  | Materac o grubości min. 65 mm, przezierny dla promieni RTG, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej tkaninie. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  |  | Możliwość zastosowania materaca dwuczęściowego ułatwiającego przesuwanie pacjenta z wózka na łóżko | NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  |  | Wymagane dokumenty (dla A i B): |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |  |  |  |
|  |  | Prospekt, katalog lub materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowane parametry przedmiotu zamówienia (dołączyć do oferty) |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |  |
| WARUNKI SERWISOWE: |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość udzielanej gwarancji – min. 36 miesiące (podać) |  |  |  |
|  |  | Okres rękojmi wynosi min. 2 lata |  |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać) |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |  |
|  |  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze |  |  |  |
|  |  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały sprzęt, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |  |
|  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |  |
|  |  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |  |
|  |  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |  |
|  |  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 120 pkt

Uwaga!

Wycenić osobno łóżka z wagą i bez wagi - materace oraz pozostałe wyposażenie doliczyć do każdego łóżka

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łóżka szpitalne elektryczne : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Łóżka szpitalne elektryczne (bez wagi) Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Łóżka szpitalne elektryczne (z wagą) Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny wózek transportowy Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy