Załącznik  nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Myjnia ultradźwiękowa (1 kpl)

- „Dostawa myjni ultradźwiękowej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ_DZP.ZO.242. 05.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa i montaż myjni ultradźwiękowej (z przeznaczeniem do mycia narzędzi chirurgicznych, szkła laboratoryjnego itp. wyposażenia). Zamawiający wymaga by oferowana myjnia była fabrycznie nowa, nie eksploatowana, rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42943200-0 – Łaźnie ultradźwiękowe

W poniższej części Załącznika „1A” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Podać nazwę, model, producenta oferowanej myjni ultradźwiękowej: .....................

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry minimalne myjni ultradźwiękowej: |  |  |
|  | Myjnia stacjonarna dwukomorowa |  |  |
|  | Myjnia w formie trzydrzwiowej szafki typu zlewozmywakowego, w której po prawej stronie umieszczona jest część elektryczna (generator ultradźwięków, sterownik, itd.); środkowa część to doprowadzenia i odprowadzenie mediów (ciepła woda, zimna woda, sprężone powietrze, energia elektryczna), a lewa część to podręczna szafka, np. na środki myjące z półką. |  |  |
|  | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Komora do mycia ultradźwiękowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości min. 2 mm |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min.1100W (podać) |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w pistolet natryskowy |  |  |
|  | Komory myjni wyposażone we wkładki poziomująco-dystansowe |  |  |
|  | 2 haczyki (uchwyty) do wkładania i wyjmowania tac z kąpieli. |  |  |
| 12. | Pokrętła mechanizmów zdalnego uruchamiania korków spustowych wykonanych całkowicie ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 13. | Klucz do zamka części elektrycznej |  |  |
| 14. | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego |  |  |
| 16. | Wyświetlana aktualna temperatura oraz czas procesu |  |  |
| 17. | Wymiary komory mycia ręcznego 600/400/250mm .(+/-5%) (podać) |  |  |
| 18. | Wymiary komory mycia ultradźwiękowego 600/400/200-220mm .(+/-5%) (podać) |  |  |
| 19. | Wymiary gabarytowe max. 1500/870/700mm.(+/-5%) (podać) |  |  |
| 20. | Wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły) |  |  |
| 21. | Bateria z mieszaczem i wyciągana wylewką. Bateria zlewozmywakowa - jednodźwigniowa z mieszaczem i wyciąganą wylewką natryskową (typu BVA8 „VASTO” itp.) |  |  |
| 22. | Pistolet typu selecta z możliwością podłączenia do instalacji sprężonego powietrza i wody demineralizowanej |  |  |
| 23. | Pistolet z kompletem min. 8 wymiennych końcówek |  |  |
| 24. | Czas mycia w min. 0-99 (podać) |  |  |
| 25. | Zasilanie 230V (podać) |  |  |
| 26. | Okres gwarancji min. 36 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
| 27. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  |  |
| 28. | Autoryzowany punkt serwisowy gwarancyjny i pogwarancyjny (podać nazwę, adres i nr tel., co najmniej jednego punktu) |  |  |
| 29. | Deklaracja zgodności CE dla myjni ultradźwiękowej oraz katalog/ folder/ opis itp. dla oferowanego sprzętu do oferty |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |  |
| 31. | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie użytkowania zainstalowanego sprzętu zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy |  |  |

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym